# dot.: PN 38/16

### Załącznik nr 3

...................................., dnia ..................................... (

..................................................  (

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY ......................................................................................(

SIEDZIBA .............................................................................................................. (

REGON ................................................. NIP ......................................................... (

TELEFON  ............................................

adres elektroniczny (e-mail) .......................................................... (do kontaktu z Zamawiającym!)(

Nazwa urządzenia: ........................................................ (

### Producent: ...................................................................... (

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| Przedmiot zamówienia | Cena netto | VAT (w %) | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Dygestorium formalinowe wraz z systemem zapisu cyfrowego makroskopowego opracowania materiału tkankowego |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne/oceniane):

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki / parametry graniczne) | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dygestorium formalinowe |
|  | Producent/kraj | PODAĆ |  | Bez oceny punktowej |
|  | Model/typ | PODAĆ |  | Bez oceny punktowej |
|  | Zasilanie elektryczne 230V/50 Hz. | TAK/PODAĆ |  | Bez oceny punktowej |
|  | Dwa punkty odciągu oparów : - spod blatu roboczego – dla formaliny - w górnej części urządzenia – dla substancji lotnych | TAK |  | Bez oceny punktowej |
|  | Własny silnik z wentylatorem umożliwiający odciąg oparów z regulacją siły odciągu | TAK |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wydajność wyciągu ≥ 600 m3/h | TAK/PODAĆ |  | ≥ 700 m3/h -10pkt, <700 m3/h – 1 pkt |
|  | Wymiary zewnętrzne. urządzenia – szerokość 1650 mm, głębokość 850 mm, wysokość 1700 mm (tolerancja dla wymiarów ±5mm) | TAK/PODAĆ |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wymiary minimalne przestrzeni roboczej – szerokość 1000 mm, głębokość 600 mm wysokość blatu roboczego – 900 mm (tolerancja dla wymiarów ±5mm) | TAK |  | Bez oceny punktowej |
|  | Przestrzeń robocza zamykana przednią szybą uchylną ochronną wykonaną ze szkła akrylowego (pleksiglas) umożliwiającą pracę przy dygestorium oraz chroniącą przed szkodliwymi oparami formaliny | TAK |  | Bez oceny punktowej |
|  | Zlew o minimalnych wymiarach - szerokość 340 mm, głębokość 400 mm, wysokość 200 mm umiejscowiony po lewej bądź prawej stronie stołu – do wyboru (tolerancja dla wymiarów ±5mm) | TAK/PODAĆ |  | Bez oceny punktowej |
|  | Blat roboczy z perforowanych płyt łatwy do demontażu i czyszczenia | TAK |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wanna ociekowa pod blatem roboczym ze zintegrowanym systemem zraszania | TAK |  | Bez oceny punktowej |
|  | Bateria umywalkowa z wyciąganą wylewką umożliwiającą łatwe czyszczenie stołu | TAK/PODAĆ |  | Bez oceny punktowej |
|  | Dwie niezależne perforowane półki stalowe do własnej aranżacji | TAK |  | Bez oceny punktowej |
|  | Bańka na zlewki formalinowe pod blatem roboczym połączona ze zlewem zbiorczym pod blatami perforowanymi | TAK |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wymiary zewnętrzne. urządzenia – szerokość 1650 mm, głębokość 850 mm, wysokość 1700 mm (tolerancja dla wymiarów ±5mm) | TAK/PODAĆ |  | Bez oceny punktowej |
| II | System zapisu cyfrowego makroskopowego opracowania materiału tkankowego |  |
|  | Producent/kraj | PODAĆ |  | Bez oceny punktowej |
|  | Model/typ | PODAĆ |  | Bez oceny punktowej |
|  | Zasilanie elektryczne 230V/50 Hz. | TAK/PODAĆ |  | Bez oceny punktowej |
|  | Kompletny system do cyfrowej rejestracji i obróbki obrazu podczas pobierania materiału tkankowego | TAK/PODAĆ |  | Bez oceny punktowej |
|  | Kamera (parametry minimalne): zamknięta w obudowie zapewniającej odporność urządzenia na warunki panujące wewnątrz dygestorium formalinowego (opary, wilgoć, zabrudzenia), zgodna z normą IPX5 10x zoom optyczny z przysłoną automatyczną oraz funkcją autofocus rozdzielczość : min 10MPX zestaw soczewek +1, +2, +4 regulowany balans bieli wbudowane oświetlenie LED | TAK/PODAĆ |  | Dotyczy rozdzielczość : min 10MPX ≥14 MPX - 20pkt, <14 MPX – 1 pkt |
|  | Możliwość zamontowania kamery wewnątrz dygestorium | TAK/PODAĆ |  | Bez oceny punktowej |
|  | Komputer z terminalem dotykowym w wodoodpornej obudowie. Osłona frontowa komputera zgodna z normą IP65, całość obudowy zgodna z normą IPX1 Minimalne parametry komputera: dysk twardy min 500GB; pamięć operacyjna min 4GB DDR2; min CPU Intel® Core™2 Duo Processor 2.16 GHz złącze USB 2.0 – min 8 szt.; złącze Ethernet –min 2 szt.; min 19’’ dotykowy monitor; system operacyjny Windows 7 Ultimate; zainstalowane oprogramowanie do współpracy z kamerą i obróbki wykonanych zdjęć, z podłączenia do internetu pisak dotykowy do terminala dotykowego | TAK/PODAĆ |  | Bez oceny punktowej |
|  | Oprogramowanie komputera wraz z wieczystą aktualizacją systemu (minimum 1 raz w ciągu 2 lat), umożliwiające min.: tworzenie wielu kont użytkowników zabezpieczonych hasłami z określeniem dostępu do poszczególnych funkcji dla każdego użytkownika oddzielnie tworzenie własnej, wielopoziomowej bazy danych z możliwością jej ciągłej modyfikacji obróbki obrazu we wcześniej zapisanych zdjęciach zapis zdjęć w kilku lokalizacjach jednocześnie dodawanie opisów do zdjęć; dodawanie notatek głosowych do zdjęć; nagrywanie filmów w formacie AVI o rozdzielczości min720x960; zwymiarowanie zaznaczonych na ekranie dotykowym fragmentów materiału (zarówno wymiary liniowe jak i zaznaczone powierzchnie); wykonywanie zdjęć obiektu bez użycia rąk - za pomocą terminalu nożnego dodawanie gotowych opisów z wcześniej utworzonej bazy danych | TAK/PODAĆ |  | Bez oceny punktowej |
|  | Klawiatura wodoodporna zgodna z normą IP68 | TAK/PODAĆ |  | Bez oceny punktowej |
|  | Mikrofon | TAK |  | Bez oceny punktowej |
|  | Oprogramowanie komputera wraz z wieczystą aktualizacją systemu (minimum 1 raz w ciągu 2 lat) umożliwiające min. kalibrację kamery w zależności od wysokości zamontowania jej nad blatem roboczym w celu przenoszenia rzeczywistych wymiarów fotografowanych materiałów tkankowych na ekran komputera. | TAK |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wodoodporny terminal nożny zgodny z normą IPX5 do obsługi systemu umożliwiający przybliżanie oraz oddalenie fotografowanego materiału, zapis wykonywanych zdjęć, nagrywanie notatek głosowych oraz powrót do poprzednio wykonywanej operacji - podłączany do komputera za pomocą portu USB. | TAK/PODAĆ |  | Bez oceny punktowej |
|  | Zdalna diagnostyka urządzenia poprzez łącze LAN. | TAK/PODAĆ |  | Bez oceny punktowej |
|  | Inne dotyczy dygestorium formalinowe wraz z systemem zapisu cyfrowego makroskopowego opracowania materiału tkankowego |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych, na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych - deklaracja zgodności oraz powiadomienie/wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych. | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  | Bez oceny punktowej |
|  | Dokument dopuszczający urządzenie do obrotu/stosowania w placówkach medycznych zgodnie z dyrektywą 98/79/CE – CE IVD | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  | Bez oceny punktowej |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej(PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wymagane przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów ) | TAK/PODAĆ |  | Bez oceny punktowej |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone i uruchomione urządzenie.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Uwaga!

W kolumnie „PARAMETR GRANICZNY” (Bez oceny punktowej):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETR OFEROWANY”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego

parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

- wypełnić