dot.: PN 39/17

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1

FORMULARZ OFERTOWY - Echokardiograf średniej klasy

(zakup w ramach środków finansowych przyznanych z MZ - z rezerwy celowej budżetu państwa)

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| LP. | Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT w % | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Echokardiograf średniej klasy |  |  |  |
| 2. | Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury z poz. nr 1 |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO): ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO): .......................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 - Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
| Parametry ogólne |
|  | Monitor kolorowy LCD o rozdzielczości ≥ 1280 x 1024 pikseli. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji monitora w płaszczyźnie pionowej (pochylenie). | TAK |  |
|  | Monitor umieszczony na przegubowym ramieniu. Regulacja przynajmniej w płaszczyznach: lewo-prawo, góra-dół , pochylenie przód – tył. | TAK |  |
|  | Możliwość podnoszenia i obniżania pulpitu klawiatury | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy i opisów dostępna na dotykowym panelu. | TAK |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej ≥ 12”, do sterowania funkcjami aparatu. | TAK |  |
|  | Minimum 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych. | TAK, proszę podać |  |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat. Prezentacja wykresu EKG na ekranie. | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic 2 MHz do12 MHz | TAK, proszę podać |  |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
|  | Tryb 2D | TAK |  |
|  | Minimalny zakres głębokości obrazowania od 2 do 30 cm. | TAK, proszę podać |  |
|  | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej. | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu minimum 15 stopniowe | TAK, proszę podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D minimum 1400 obrazów na sekundę | TAK, proszę podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu. | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D i PWD wyzwalana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu w obrazowaniu 2D,oraz skali, linii bazowej dla trybu PWD). | TAK |  |
|  | Tryb anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | M-mode kolorowy. | TAK |  |
|  | Tryb Doppler kolorowy (CD). | TAK |  |
|  | Tryb Power Doppler | TAK |  |
|  | Tryb Doppler spektralny. | TAK |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler tkankowy oraz Kolorowy Doppler tkankowy. | TAK |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów cine loop prezentacji 2D. | TAK |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów cine loop prezentacji M-mode. | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta jednym przyciskiem. | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów: jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego dopplera. | TAK |  |
|  | OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów, obliczeń i generowania raportów dla badań echokardiograficznych. | TAK |  |
|  | Pomiary odległości, pola powierzchni, objętości, objętości przepływu. | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie wzmocnienia jednym przyciskiem. | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum. | TAK |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. | TAK |  |
|  | Raport z badania kardiologicznego, z możliwością załączenia obrazów. | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do oceny parametrów deformacji i synchronii wykorzystujące technikę śledzenia markerów akustycznych - speckle tracking. | TAK |  |
|  | ARCHIWIZACJA |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały wbudowany w aparat. | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności minimum 500 GB na potrzeby archiwizacji. Formaty zapisu min. : DICOM, AVI, JPG | TAK |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki. | TAK |  |
|  | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. | TAK |  |
|  | Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  |
|  | GŁOWICE |  |  |
|  | Głowica sektorowa szerokopasmowa matrycowa | TAK, proszę podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy minimum 1,5 – 4,5 MHz (± 1 MHz). | TAK, proszę podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne. | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych noworodka | TAK, proszę podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika w zakresie nie mniejszym niż: 4,0 – 12,0 [MHz] (± 1 MHz). | TAK, proszę podać |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej min. 2 pary częstotliwości | TAK, proszę podać |  |
|  | Głowica sektorowa do pediatrycznych badań kardiologicznych | TAK, proszę podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika w zakresie nie mniejszym niż: 3,0 – 7,0 [MHz] | TAK, proszę podać |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej min. 2 pary częstotliwości | TAK, proszę podać |  |
|  | Głowica liniowa | TAK, proszę podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy minimum 6-12 MHz (± 1 MHz). | TAK, proszę podać |  |
|  | Szerokość głowicy 40mm (± 1 %). | TAK, proszę podać |  |
|  | OPCJE ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o opcję 3/4D | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę przezprzełykową obrazującą 3/4D | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | W komplecie przewód EKG trójodprowadzeniowy | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa urządzenia ≤ 85 kg. | TAK |  |  | 85kg - 1 pkt < 85 kg – 5pkt |
|  | Monitor kolorowy LCD o przekątnej ekranu min. 19”. | TAK |  |  | 19”- 20”- 1 pkt powyżej 20”- 5 pkt |
|  | Tryb anatomiczny M-mode na obrazach 2D odtwarzanych z pamięci Cine | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Możliwość regulacji linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych na twardym dysku. | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym obrazu 2D, dopplera kolorowego i pw-dopplera (triplex). | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybie 2D, dopplera kolorowego i cw-dopplera (triplex). | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Głowica sektorowa szerokopasmowa matrycowa Zakres częstotliwości pracy minimum 1,5 – 4,5 MHz (± 1 MHz). Liczba elementów ≥ 250. | TAK |  |  | Liczba elementów: 250 - 1pkt >250 - 5 pkt |
|  | Głowica sektorowa szerokopasmowa matrycowa Zakres częstotliwości pracy minimum 1,5 – 4,5 MHz (± 1 MHz). Kąt pola skanowania min 90°. | TAK |  |  | Kąt pola skanowania: od 90º-100º - 1 pkt powyżej 100º - 5 pkt. |
|  | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych noworodka Zakres częstotliwości pracy przetwornika w zakresie nie mniejszym niż: 4,0 – 12,0 [MHz] Kąt pola skanowania min 90°. | TAK |  |  | Kąt pola skanowania: od 90º-100º - 1 pkt powyżej 100º - 5 pkt. |
|  | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych noworodka Zakres częstotliwości pracy przetwornika w zakresie nie mniejszym niż: 4,0 – 12,0 [MHz(± 1 MHz). Liczba elementów w głowicy min 96 | TAK |  |  | Liczba elementów: 96 - 1 pkt > 96 - 5 pkt |
|  | Głowica sektorowa do pediatrycznych badań kardiologicznych Zakres częstotliwości pracy przetwornika w zakresie nie mniejszym niż: 3,0 – 7,0 [MHz] (± 1 MHz).Kąt pola skanowania min. 110o | TAK |  |  | Kąt pola skanowania: od 110º-120º - 1 pkt powyżej 120º - 5 pkt. |
|  | Głowica sektorowa do pediatrycznych badań kardiologicznych Zakres częstotliwości pracy przetwornika w zakresie nie mniejszym niż: 3,0 – 7,0 [MHz(± 1 MHz).Liczba elementów w głowicy min 96 | TAK |  |  | Liczba elementów: 96 - 1 pkt > 96 - 5 pkt |
|  | Głowica liniowa Zakres częstotliwości pracy minimum 6-12 MHz (± 1 MHz). Liczba elementów ≥ 192 | TAK |  |  | Liczba elementów: 192 - 1pkt >192 - 5 pkt |
|  | Kompatybilność głowic z posiadanymi w Szpitalu aparatami ECHO (GE lub Philips) | TAK/NIE |  |  | NIE – 1 pkt TAK – 10 pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone i uruchomione urządzenie.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy