dot.: PN 39/17

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| L.P. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena netto 1 szt. | VAT (w %) | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompy objętościowe przepływowe | 18 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Pompy infuzyjne strzykawkowe | 9 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Stacja dokująca z pokrywą | 2 szt. |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO): ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO): .......................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 - Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/ parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Pompa objętościowe przepływowe |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Zasilanie zasilacza AC 230 V 50 Hz sieciowe | Tak/podać |  |
| II | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego , dojelitowego pozajelitowego sterowana elektronicznie | Tak/podać |  |
|  | Podaż preparatów krwiopochodnych | Tak, podać |  |
|  | Podaż cytostatyków w systemie wielodrożnym zamkniętym. System drenów do podaży cytostatyków do pompy posiadający badania potwierdzające, iż stanowi zamknięty system w myśl definicji NIOSH | TAK, podać |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. | Tak |  |
|  | Napięcie 11÷30 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego 12 szt. | Tak |  |
|  | Dokładność mechaniczna <±0,5% | Tak |  |
|  | Wymiary max: 220 x 70 x 140 mm (szer. x wys. x gł.) Pompa zajmującą przestrzeń nie większą niż 2 500 cm3 | Tak |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 4h | Tak/podać |  |
|  | Odłączany uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur pionowych i poziomych 12 szt. | Tak |  |
|  | Podświetlany ekran | Tak |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. | Tak |  |
|  | Różne tryby infuzji: Piggy-Back; Wzrost- utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | Tak |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,1ml/godz. | Tak |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. | Tak |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | Tak |  |
|  | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak |  |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjo terapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. | Tak |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca min 50 leków | Tak/podać |  |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | Tak |  |
|  | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie. | Tak |  |
|  | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | Tak |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika . | Tak |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . | Tak |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | Tak |  |
|  | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≥0,01 ml | Tak |  |
| III | Pompa infuzyjna strzykawkowa |  |  |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Zasilanie zasilacza AC 230 V 50 Hz sieciowe | Tak/podać |  |
| IV | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Tak/podać |  |
|  | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | Tak |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min w przybliżeniu 8 godzin przy prędkości infuzji 25 ml/h | Tak/podać |  |
|  | Odłączany uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur pionowych i poziomych | Tak |  |
|  | Napięcie 11÷30 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego | Tak |  |
|  | Wymiary 260 x 70 x 160 mm (szer. x wys. x gł.) Pompa zajmującą przestrzeń nie większą niż 3 000 cm3" | Tak |  |
|  | Różne tryby infuzji: Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | Tak |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | Tak |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak |  |
|  | Prędkości bolusa min: od 1-1800 ml/h | Tak/podać |  |
|  | Różne tryby infuzji: Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | Tak |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | Tak |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . | Tak |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | Tak |  |
|  | Stacja dokująca na 4 pompy | Tak |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | Tak |  |
|  | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | Tak |  |
|  | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania | Tak |  |
|  | Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu | Tak |  |
| III | INNE |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej(PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych Pompy objętościowe przepływowe

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa pompy max. 2.5 kg | Tak |  |  | Najmniejsza wartość mniejsza niż 1,5 kg -10pkt, Większa lub równa 1,5 kg -1 pkt |
|  | Uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów | Tak/NIE |  |  | TAK - 10 pkt NIE - 1 pkt |
|  | Oprogramowania pompy o tryb TCI.dla min 2 sztuk | Tak/NIE |  |  | TAK - 10 pkt NIE - 1pkt |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | Tak/NIE |  |  | TAK - 10 pkt NIE - 1 pkt |
|  | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą | Tak/NIE |  |  | TAK - 10 pkt NIE - 1pkt |
|  | Zastosowanie pompy w trakcie badania rezonansem magnetycznym przy użyciu stacji do MRI | Tak/NIE |  |  | TAK - 10 pkt NIE – 1pkt |
|  | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii | Tak/NIE |  |  | TAK - 10 pkt NIE – 1pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 3 - Zestawienie parametrów ocenianych Pompy infuzyjne  strzykawkowe

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa pompy max. 2 .5 kg | Tak |  |  | Najmniejsza wartość mniejsza niż 1,5 kg -10pkt, Większa lub równa 1,5 kg -1 pkt |
|  | Uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów | Tak/NIE |  |  | TAK - 10 pkt NIE – 1pkt |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | Tak/NIE |  |  | TAK - 10 pkt NIE – 1pkt |
|  | Zastosowanie pompy w trakcie badania rezonansem magnetycznym przy użyciu stacji do MRI | Tak/NIE |  |  | TAK - 10 pkt NIE – 1pkt |
|  | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii | Tak/NIE |  |  | TAK - 10 pkt NIE – 1pkt |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | Tak/NIE |  |  | TAK - 10 pkt NIE – 1pkt |
|  | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą | Tak/NIE |  |  | TAK - 10 pkt NIE – 1pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone i uruchomione urządzenie.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oferowane urządzenie/a musi/szą być fabrycznie nowe.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli (tabela nr 2 i 3).

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy