Poznań, dnia 23.07.2013 r.

# dot.: PN 40/13

DZP 280/2013

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego na dostawę  (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury medycznej (kardiomonitory, diatermia elektrochirurgiczna, monitor do małoinwazyjnego pomiaru rzutu serca, system do drenażu klatki piersiowej, aparat EKG) oraz kasy automatycznej bilonowo-banknotowej (wszystkie urządzenia fabrycznie nowe - rok produkcji: 2013)  do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 40/13).

Pytanie nr 1

Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści diatermię z uniwersalnym gniazdem monopolarnym umożliwiającym bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4mm i trzypinowymi bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp.? Pragniemy zaznaczyć, że gniazda te są kompatybilne do posiadanych i stosowanych przez Zamawiającego uchwytów monopolarnych.

Odpowiedź:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 2

Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści diatermię o lepszych parametrach mocy koagulacji monopolarnej do 100W i mocy koagulacji bipolarnej do 100W?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 3

Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści diatermię o częstotliwości pracy 500kHz, co nie ma żadnego wpływu na pracę diatermii?

Odpowiedź:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 4

Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści diatermię o wymiarach 310x145x310mm i o wadze 7kg?

Odpowiedź:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 5

Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną dwudzielną o równych powierzchniach w kształcie owalnym umożliwiającym przyklejenie dowolnym kierunkiem, o powierzchni ogólnej 165cm² i pow. aktywnej 108cm², przeznaczonej dla dzieci od 5kg, opakowanie 50szt.?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 6

Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści wielorazowy przewód do elektrody neutralnej jednorazowej dł. 5m – 1 szt.?

Odpowiedź:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 7

Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną wielorazową przeznaczoną dla dzieci o powierzchni czynnej 120cm² - 1 szt.?

Odpowiedź:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 8

Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści wielorazową rączkę monopolarną szeroką z przyciskami cięcie/koagulacja wraz z kablem dł. 4 szt. – 2 kpl.?

Odpowiedź:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 9

Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści wielorazową elektrodę monopolarną nożową zagiętą ostrze 19x1mm -2 szt.?

Odpowiedź:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 10

Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści wielorazowe bipolarne kleszczyki typ Maryland radełkowane  końcówki branszy, dł. 340mm śr.  5mm rączka z kablem dł. 3 lub 5m?

Odpowiedź:

Dopuszczamy z kablem dł. 5 m.

Pytanie nr 11

Pakiet – Kardiomonitor stacjonarno-przenośny.

Dot. pkt.  3 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z ekranem dotykowym i przyciskami funkcyjnymi?

Odpowiedź:

Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 12

Pakiet – EKG

Dot. pkt. 6 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z analizą odcinka ST z 3 odprowadzeń? Jest to wystarczające do dokładnej diagnostyki kardiologicznej.

Odpowiedź:

Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 13

Pakiet – SpO2

Dot. pkt. 4  - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez funkcji pozwalającej na jednoczesny pomiar SpO2 i ciśnienia nieinwazyjnego na jednej kończynie bez wywoływania alarmu? – Funkcja ta jest całkowitym przeciwwskazaniem z medycznego punktu widzenia.

Odpowiedź:

Dopuszczamy, nie wymagamy.

Z poważaniem,