Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PN 42/13)

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

## Zakup i dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do elektroforezy białek

wraz z dzierżawą aparatury (umowa zostanie zawarta na okres 3 lat)

Producent / Firma: ...................................................................................

Urządzenie / Typ: ....................................................................................

Rok produkcji ………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zużywalnych do badań elektroforezy na żelach agarozowych

w ilości 18 900 oznaczeń w okresie 3 lat wraz z dzierżawą aparatury do przeprowadzenia zautomatyzowanych badań,

- ilość materiałów kontrolnych zapewniająca wykonanie kontroli na dwóch poziomach (normalnym lub patologicznym) naprzemiennie

każdego dnia roboczego, tj. 5 razy w tygodniu przez 3 lata umowy,

- serwis techniczny i aplikacyjny,

- przyłączenie analizatora do systemu szpitalnego Eskulap, (wszystkie materiały potrzebne do przyłączenia dostarcza Wykonawca)

- zapewnienie zestawu komputerowego do pracy w systemie informatycznym wraz z drukarką

- szkolenie z zakresu obsługi analizatora i interpretacji wyników

- zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej

Wszystkie materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań z wyszczególnieniem rodzajów materiałów należy podać w tabeli ofertowej.

Ilość badań: 18 900 badań zgodnie z wymaganymi parametrami

Wymagane (w cenie oferty) warunki serwisowe: - naprawy analizatora w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego

- przeglądy okresowe analizatora minimum 1 raz w każdym roku umowy

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres umowy.

Wykonawca jest zobowiązany dokładnie wyliczyć i wyszczególnić w tabeli ofertowej wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne

oraz materiały eksploatacyjne zużywalne potrzebne do wykonania podanej ilości badań w okresie 3 lat pracy zaoferowanego analizatora.

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy laboratoryjnego systemu informatycznego:

(sprzęt  nowy, rok produkcji 2013r.)

Stacja robocza: procesor Intel i3 lub lepszy, pamięć RAM 8GB, HDD min. 500 GB SATA, DVD-RW, karta graficzna,

monitor w formacie 4:3 min.19” LCD, karta sieciowa 10/100/1000, klawiatura, mysz optyczna, UPS min. 400 VA.

Minimum 4 porty USB – w tym 2 z przodu obudowy. System operacyjny: Win 7 Professional – 64 bit.

Drukarka: laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4 min. 20-25 stron/min. Obsługa formatu A4 /A5.

Czytnik kodów kreskowych spełniający warunki: podłączany do klawiatury lub USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty:

- Potwierdzenie parametrów wymaganych Tabela 1. Lp.  2, 3, 4, 6, 10, 11 odpowiednimi materiałami informacyjnymi (tj.: instrukcje, ulotki, opracowania, metodyki)

- Deklaracje CE – dla aparatury oraz odczynników,

- Metodyki oznaczeń dla odczynników, materiałów kontrolnych w języku polskim w formie pisemnej.

Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy (do siedziby Zamawiającego)  karty charakterystyk substancji niebezpiecznych oraz szczegółową instrukcję obsługi w języku polskim.

Tabela 1. Zestawienie parametrów wymaganych (minimalnych)

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry wymagane | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Opis faktycznych warunków oferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do elektroforezy na żelach agarozowych, rok produkcji od 2009 do 2013, po przeglądzie, w pełni sprawny, z pełną gwarancją eksploatacyjną (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii zaoferowanego analizatora będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatu wraz z pokryciem wszelkich kosztów przez Wykonawcę) | Tak |  |  |
| 2 | Zautomatyzowane procesy barwienia, odbarwiania i suszenia żeli; sygnalizacja kończenia się odczynnika podczas tych procesów | Tak |  |  |
| 3 | Płyny do utrwalania, barwienia i odbarwiania zawarte w zestawie bez konieczności użycia substancji niebezpiecznych jak np. metanol czy kwas octowy | Tak |  |  |
| 4 | Skaner wysokorozdzielczy współpracujący z oprogramowaniem do analizy żeli – nie dopuszcza się densytometrów | Tak |  |  |
| 5 | Jednostka sterująca urządzeniem skanującym: zestaw komputerowy wraz z monitorem, zasilaczem UPS | Tak |  |  |
| 6 | Rozdział białek surowicy na 6 frakcji; albuminy, globuliny alfa1, alfa2, beta1, beta2, gamma | Tak |  |  |
| 7 | Odczynniki i materiały kontrolne od jednego producenta. | Tak |  |  |
| 8 | Materiał kontrolny zmianowany dla zaoferowanych żeli | Tak |  |  |
| 9 | Ilość materiałów kontrolnych zapewniająca wykonanie kontroli naprzemiennie na poziomach: normalnym lub patologicznym 5 razy w tygodniu | Tak |  |  |
| 10 | Aplikacja próbek za pomocą jednorazowych aplikatorów | Tak |  |  |
| 11 | Żele agarozowe z możliwością jednoczesnego nakładania 15 do 30 próbek | Tak |  |  |
| 12 | Możliwości edycji wykresu elektroforetycznego: edycja znaczników frakcji, powiększanie zaznaczonego fragmentu, wyodrębnianie frakcji monoklonalnej z podaniem jej stężenia | Tak |  |  |
| 13 | Zachowanie w pamięci obrazów żeli, z możliwością ponownej edycji | Tak |  |  |
| 14 | Możliwość tworzenia list roboczych i pobieranie danych pacjenta oraz stężeń białek z sieci | Tak |  |  |
| 15 | Flagowanie pacjentów, których wyniki znajdują się już w bazie danych, z możliwością wyświetlenia całej historii wyników i obrazów pacjenta | Tak |  |  |
| 16 | Zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli na koszt Wykonawcy (min. 2 próbki w każdym roku umowy) Należy podać rodzaj i częstotliwość zaoferowanej kontroli | Tak |  |  |
| 17 | Dostawa sprzętów w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy | Tak |  |  |
| 18 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym Eskulap | Tak |  |  |
| 19 | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego Eskulap na koszt Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od zainstalowania (wszystkie materiały w cenie oferty - dostarcza Wykonawca) | Tak |  |  |
| 20 | Dostawa komputera, monitora i drukarki, które umożliwią pracę w systemie informatycznym Eskulap zgodnie z opisem minimalnych wymagań (sprzęt nowy, rok produkcji 2013r.) | Tak |  |  |
| 21 | Zapewnienie i podłączenie urządzenia podtrzymującego pracę aparatu i urządzeń współpracujących w przypadku awarii zasilania na min.20minut. | Tak |  |  |
| 22 | Dostarczenie wraz z dostawą aparatury instrukcji obsługi w języku polskim | Tak |  |  |
| 23 | Instalacja, uruchomienie analizatora i współpracujących sprzętów oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi i interpretacji wyników (uwzględnione w cenie oferty) | Tak |  |  |
| 24 | Pełny (uwzględniony w cenie oferty) serwis aparatury przez okres trwania umowy minimum 1 przegląd okresowy w każdym roku umowy | Tak |  |  |
| 25 | Czas naprawy maksymalnie do 48 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 26 | W przypadku awarii utrzymującej się powyżej 48 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia, wykonanie badań na koszt Wykonawcy w innym laboratorium | Tak |  |  |
| 27 | Oprogramowanie aparatu w języku polskim | Tak |  |  |

### Uwaga!

Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu analizatora spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatora i jego parametrów technicznych.

Tabela ofertowa (cena oferty)

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały kontrolne * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Akcesoria i materiały eksploatacyjne * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dzierżawa systemu (wymienić składowe systemu) |  |  |  | 36 miesiący |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

*  z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 3 lata

* * z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów kontrolnych, w ilościach które zapewnią wykonanie kontroli badań na przynajmniej dwóch poziomach, tj. naprzemiennie normalnym lub patologicznym 5 razy w tygodniu w ciągu 3 lat

* * * z wyszczególnieniem wymaganego rodzaju materiału i podaniem cen w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań w okresie 3 lat

……….........................................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy