Poznań, dnia 26.08.2013 r.

# dot.: PN 42/13

DZP 256/2013

*dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego na dostawę [odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do elektroforezy białek (wraz z dzierżawą aparatury) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 42/13).](http://www.skp.ump.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=733&Itemid=88)*

**Pytanie nr 1**

Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

Czy Zamawiający wymaga, ażeby oferowane odczynniki przeznaczone były do jednego typu oznaczenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby zaoferowane odczynniki zapewniały rozdział białek surowicy na 6 frakcji (zgodnie z zapisami siwz: zastosowanie parametrów wymaganych lp. 6).

**Pytanie nr 2**

Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

Czy Zamawiający wymaga, ażeby oferowany aparat zapewniał możliwość wykonania oznaczenia z minimalnej objętości próbki surowicy, nie większej niż 10 µL?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby objętość próbki surowicy aplikowanej na żel była nie większa niż 10 µL.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ pkt 3 – formularz ofertowy – zestawienie parametrów wymaganych

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki nie zawierały w swoim składzie kwasu octowego?

**Odpowiedź:**

Tak, zgodnie z zapisem siwz.

**Pytanie nr 4**

Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ pkt 10 – formularz ofertowy - zestawienie parametrów wymaganych

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat wykonywał pojedynczą aplikację próbki?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5**

Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ pkt 25 – formularz ofertowy - zestawienie parametrów wymaganych

Czy zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę zapisu: „Czas naprawy maksymalnie do 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 6**

Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ pkt 26 – formularz ofertowy - zestawienie parametrów wymaganych

Czy zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę zapisu: „W przypadku awarii utrzymującej się powyżej 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia, wykonanie badań na koszt Wykonawcy w innym laboratorium”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 3 (Tab. 1 – zestawienie parametrów wymaganych) zaoferowanie płynu odbarwiającego poza zestawem odczynnikowym jako oddzielna pozycja asortymentowa, w ilości wystarczającej na cały okres pracy?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 10 aplikacje próbek za pomocą teflonowych aplikatorów wbudowanych w system?

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuści aplikatory wielorazowe, które są wbudowane w system (posiadające wbudowaną stację myjącą) i służą jedynie do aplikacji materiału badanego bezpośrednio na żel? Nadmieniamy, że aplikatory są zbudowane z wysokiej jakości teflonu co zapobiega kontaminacji a przez to nie ma wpływu na wynik badania (na życzenie Zamawiającego dostarczymy opinie od użytkowników). Próbki badane są rozdozowywane przez użytkownika do jednorazowych naczynek, w których to w/w aplikatory pobierają materiał i aplikują na żel.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie w przypadku gwarancji producenta, że zastosowana w analizatorze stacja myjąca zapobiega kontaminacji próbek przy stosowaniu aplikatorów wielorazowych.

**Pytanie nr 10**

Czy ilość 18900 oznaczeń uwzględnia już kontrole?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści wykonywanie kontroli na dwóch poziomach naprzemiennie w taki sposób, że najpierw będzie wykonywany jeden poziom, a następnie po utracie jego stabilności/wyczerpaniu drugi poziom?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania materiałów kontrolnych, które zapewniają wykonanie kontroli na poziomach normalnych lub patologicznych 5 razy w tygodniu, każdego kolejnego dnia na innym poziomie.

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający wymaga 2 zestawów komputerowych (jeden do pracy w systemie informatycznym, a drugi do systemu elektroforetycznego), czy też dopuszcza 1 zestaw komputerowy łączący w sobie wszystkie wymienione funkcje?

**Odpowiedź:**

Obok sprzętu komputerowego zapewniającego współpracę z oferowanym aparatem, wykonawca zapewni zestaw komputerowy, którego minimalne wymagania zostały określone w zapisach siwz.

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie żeli agarozowych pozwalających wykonać do 24 próbek?

**Odpowiedź:**

Tak, zgodnie z zapisem siwz: zestawienie parametrów wymaganych lp. 11.

Z poważaniem,