Załącznik nr 4 (formularz ofertowy)

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena netto 1 szt. | VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autoklaw 1 | 1 szt. |  |  |  |  |
| Autoklaw 2 | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem: | ----- | ----- | ----- | ..... zł | ..... zł |

Autoklaw 1

| LP | PARAMETR | WYMOGI (warunki/ parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Zasilanie AC 400 V 50 Hz sieciowe | Tak/podać |  |
|  | Sterylizator z komorą sterylizacyjną pionową | Tak |  |
|  | Wymiary gabarytowe: (SxWxG) 735/765/600 mm (±5%) | Tak/ podać |  |
|  | Pojemność komory ok. 60 litrów ±5% | Tak/ podać |  |
|  | Wymiary komory 413x460 mm ±5% | Tak/ podać |  |
|  | Obudowa drzwi sterylizatora gładka bez wystających elementów, drzwi otwierane za pomocą przycisku znajdującego się na panelu sterownia | Tak |  |
|  | Rama i obudowa wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 wg AISI | Tak/ podać |  |
|  | Sterylizator wyposażony w skrętne kółka z blokadami szt. 4 | Tak |  |
|  | Kocioł komory wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316 L wg AISI | Tak/ podać |  |
|  | Temperatura sterylizacji programowana w zakresie 105-136 °C | Tak |  |
|  | System rozgrzewania podtrzymywania temp. wsadu – regulacja w zakresie 60-99 °C | Tak |  |
|  | Wbudowana wytwornica pary | Tak |  |
|  | Wbudowany dodatkowy czujnik temperatury w komorze ( sonda giętka) | Tak |  |
|  | Automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą temperaturową | Tak |  |
|  | Wspomaganie otwierania drzwi sterylizatora za pomocą sprężyny gazowej, drzwi otwierane do pionu | Tak |  |
|  | Uszczelka rozprężana parą | Tak |  |
|  | Automatyczne czyszczenie wytwornicy pary | Tak |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |
|  | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie komunikatów o zaistniałych awariach. | Tak |  |
|  | Rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu. | Tak |  |
|  | W pełni automatyczna realizacja wszystkich programów sterylizacyjnych. | Tak |  |
|  | Programy sterylizacyjne – min. 18 programów | Tak/ podać |  |
|  | 2 programy testowe test szczelności i test Bowie-Dick | Tak |  |
|  | System chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej | Tak |  |
|  | Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika | Tak |  |
|  | Włącznik czasowy cyklu ( program uruchamia się po wcześniejszym ustawieniu daty i godziny startu ) | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka parametrów sterylizacji | Tak |  |
|  | System zamkniętego obiegu wody | Tak |  |
|  | Komora wyposażona w port walidacyjny | Tak |  |
|  | Sterylizator musi umożliwić sterylizację płynów w szczelnych opakowaniach | Tak podać zastosowane rozwiązanie |  |
|  | System szybkiego chłodzenia wsadu za pomocą wody w płaszczu komory, system działający w obiegu zamkniętym, woda po procesie chłodzenia podawana na zbiornik wytwornicy pary | Tak |  |
|  | Sprężarka cichobieżna ( jeśli urządzenie wymaga podłączenia źródła sprężonego powietrza ) | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne max 6 kW | Tak/ podać |  |
|  | Kosze sterylizacyjne wykonane z siatki nierdzewnej na pełen wsad komory | Tak |  |
|  | Średnie zużycie wody demineralizowanej na cykl max: 4 l | Tak/ podać |  |
|  | Zużycie wody chłodzącej do chłodzenia kondensatu max.10 l wody wodociągowej zdatnej do picia. | Tak/ podać |  |
|  | Port walidacyjny do wprowadzenia sond temperaturowych | Tak |  |

Autoklaw 2

| Lp. | Parametr | WYMOGI (warunki/ parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Zasilanie AC 400 V 50 Hz sieciowe | Tak/podać |  |
|  | Sterylizator z komorą sterylizacyjną pionową | Tak |  |
|  | Wymiary gabarytowe: (SxWxG) 735/765/600 mm (±5%) | Tak/ podać |  |
|  | Pojemność komory ok. 60 litrów ±5% | Tak/ podać |  |
|  | Wymiary komory 413x460 mm ±5% | Tak/ podać |  |
|  | Obudowa drzwi sterylizatora gładka bez wystających elementów, drzwi otwierane za pomocą przycisku znajdującego się na panelu sterownia | Tak |  |
|  | Rama i obudowa wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 wg AISI | Tak/ podać |  |
|  | Sterylizator wyposażony w skrętne kółka z blokadami szt. 4 | Tak |  |
|  | Kocioł komory wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316 L wg AISI | Tak/ podać |  |
|  | Temperatura sterylizacji programowana w zakresie 105-136 °C | Tak |  |
|  | System rozgrzewania podtrzymywania temp. wsadu – regulacja w zakresie 60-99 °C | Tak |  |
|  | Wbudowana wytwornica pary | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka | Tak |  |
|  | Wbudowany dodatkowy czujnik temperatury w komorze ( sonda giętka) | Tak |  |
|  | Automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą temperaturową | Tak |  |
|  | Wspomaganie otwierania drzwi sterylizatora za pomocą sprężyny gazowej, drzwi otwierane do pionu | Tak |  |
|  | Uszczelka rozprężana parą | Tak |  |
|  | Automatyczne czyszczenie wytwornicy pary | Tak |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |
|  | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie komunikatów o zaistniałych awariach. | Tak |  |
|  | Rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu. | Tak |  |
|  | W pełni automatyczna realizacja wszystkich programów sterylizacyjnych. | Tak |  |
|  | Programy sterylizacyjne – min. 18 programów | Tak/podać |  |
|  | System chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej | Tak |  |
|  | Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika | Tak |  |
|  | Włącznik czasowy cyklu ( program uruchamia się po wcześniejszym ustawieniu daty i godziny startu ) | Tak |  |
|  | System zamkniętego obiegu wody | Tak |  |
|  | Komora wyposażona w port walidacyjny | Tak/ podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne max 6 kW | Tak |  |
|  | Kosze sterylizacyjne wykonane z siatki nierdzewnej na pełen wsad komory | Tak |  |
|  | Średnie zużycie wody demineralizowanej na cykl max: 4 l | Tak/ podać |  |
|  | Zużycie wody chłodzącej do chłodzenia kondensatu max.10 l wody wodociągowej zdatnej do picia. | Tak/ podać |  |
|  | Port walidacyjny do wprowadzenia sond temperaturowych | Tak |  |

Dostawca dostarczy Stację odwróconej osmozy do zasilania wytwornicy pary i systemu szybkiego chłodzenia (dla obu autoklawów).

Dostawca zobowiązany jest do zgłoszenia do UDT urządzeń (w imieniu Zamawiającego) oraz do uczestniczenia w odbiorze (przez UDT).

Termin gwarancji: ….. miesiące/miesięcy (gwarancja minimalna - 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego

ilości punktów za najkrótszy przewidziany (w SIWZ) termin gwarancji.

W przypadku gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Urządzenie fabrycznie nowe.

Oferowane urządzenie musi być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Uwaga!

### W kolumnie „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy