   Poznań, dnia 24.09.2015 r.
dot.: PN 42/15
DZP 272/2015
 
dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury medycznej (stanowisko do znieczulenia ogólnego, pompy objętościowe, inkubator noworodkowy otwarty, autoklawy) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 42/15).
Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 4, Autoklaw 1 i 2, pkt 5
Wnosimy o dopuszczenie autoklawu, o szerokości 550 mm, głębokości 800 mm i wysokości

971 mm.                            

Uzasadnienie:

Parametry oferowanego przez nas urządzenia nieznacznie odbiegają od SIWZ i  nie wpływają 

w żaden sposób na funkcjonalność urządzenia oraz ergonomię pracy. 

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.
Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 4, Autoklaw 1 i 2, pkt 6 i 7

Wnosimy o dopuszczenie autoklawów o pojemności komory 80l i  wymiarach komory 400x620 mm z zachowaniem średniego zużycia wody demineralizowanej i wodociągowej opisanej w SIWZ.

Uzasadnienie:

Większa komora sterylizacyjna pozwala na większy załadunek komory, co zwiększa     wydajność sterylizacji oraz możliwość konfiguracji wsadu.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.
Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 4, Autoklaw 1 -  pkt 18, Autoklaw 2 – pkt 19, wymagane parametry techniczne
Wnosimy o dopuszczenie uszczelki drzwiowej wypełnianej sprężonym powietrzem?

Uzasadnienie:

Każdy z producentów sterylizatorów parowych ma własne rozwiązania dotyczące sposobu uszczelniania komory sterylizacyjnej.

Oferowane przez nas rozwiązanie jest równoważne i w żaden sposób nie wpływa na trwałość oraz koszty eksploatacji. 

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 3, pkt 3

Prosimy o dopuszczenie lampy do fototerapii montowanej do szyny z możliwością montażu po obu stronach urządzenia.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 3, pkt 4

Prosimy o dopuszczenie lampy do fototerapii bez licznika. Inkubator posiada dwa timery, które można zastosować do prowadzonej fototerapii.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 3, pkt 19

Prosimy o dopuszczenie materacyka piankowego, niepodgrzewanego.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści autoklawy nie będące wyrobem medycznym w rozumieniu przepisów i nie posiadające zgodności z dyrektywą medyczną?  Z opisu sterylizatorów wynika, iż będą one stosowane w laboratorium bądź aptece wobec powyższego nie ma obowiązku stosowania wyrobów medycznych. Ponadto zgodnie z istniejącym stanem prawnym dyrektywie medycznej 93/42 EEC podlegają urządzenia o pojemności 1 jedn. Wsadu co stanowi odpowiednik około 75 litrów, a Zamawiający wymaga pojemności 60 litrów.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 8 – dotyczy Projektu umowy

Prosimy o zmianę zapisu umowy 2.
„W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu, który ma wpływ na prawidłową pracę urządzenia, Dostawca kwalifikuje urządzenie do wymiany na nowe (na koszt Dostawcy)” na „W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu, który ma wpływ na prawidłową pracę urządzenia, Dostawca kwalifikuje wadliwy podzespół do wymiany na nowy wolny od wad”.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.
Pytanie nr 9 – dotyczy Projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust.1, 2

1.
W przypadku powstania opóźnienia w realizacji zamówienia z winy leżącej po stronie Dostawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto przedmiotu umowy (za każdy dzień opóźnienia), jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego zamówienia
2.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Dostawcy, Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem
2

