##### Załącznik nr 1 (PN 46/15) 					FORMULARZ OFERTOWY

##### Aparat RTG kostno - płucny z zawieszeniem sufitowym oraz 2 detektorami

Wadium: 30.000,00 PLN

# Przedmiot oferty:	………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa aparatu:	………………………………………………………………………………………………………………….

Producent:	………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji:	2015 r. (aparatura musi być fabrycznie nowa)

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat RTG kostno - płucny z zawieszeniem sufitowym oraz 2 detektorami |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia):

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca / | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APARAT RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM I 2 DETEKTORAMI |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia / rok produkcji 2015 | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2015 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Najważniejsze podzespoły, min. Lampa RTG, generator, pozycjoner pochodzą od tego samego producenta | TAK |  | Lampa RTG, generator, pozycjoner, detektory tego samego producenta – 20 pkt. inne – 1 pkt. |
| II GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moc generatora | Min. 65 kW |  | Bez punktacji |
|  | Zakres napięć | Min. 40-150 kV |  | Bez punktacji |
|  | Zakres miliamperosekund dla trybu AEC i trybu ręcznego | Min. 0.5-500 mAs |  | Bez punktacji |
|  | Zakres prądów | Tmin. 10-800 mA |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka zdjęciowa (AEC) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Minimalny czas ekspozycji | Min. 2 ms |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość edycji i definiowania protokołów badania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie trójfazowe 400V / 50 Hz | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Generator programowany automatycznie z poziomu konsoli operatora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlenie komunikatu informacyjnego w przypadku osiągnięcia minimalnych lub maksymalnych określonych parametrów radiograficznych | TAK |  | Bez punktacji |
| III LAMPA RTG NA ZAWIESZENIU SUFITOWYM |
|  | Zakres poprzecznego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem | min. 1900 mm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres wzdłużnego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem | min. 3000 mm |  | Bez punktacji |
|  | Ruch pionowy zmotoryzowany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych z zachowaniem odległości SID (Source Image Distance) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pionowego ruchu kołpaka | Min. 1800 mm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu kolumny teleskopowej wokół osi pionowej | Min. ±130° |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej | Min. ±135° |  | Bez punktacji |
|  | Wielofunkcyjny monitor dotykowy zlokalizowany na kołpaku umożliwiający pionowy odczyt i wpisywanie danych niezależnie od położenia kołpaka z lampą. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość dokonania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku zmiany miejsca ekspozycji: stół, stojak lub wolna ekspozycja bezpośrednio na detektorze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość dokonania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku modyfikacji parametrów ekspozycji: kV, mAs i kolimacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość czytelnego wyświetlania na monitorze na kołpaku kąta lampy, odległości SID, kąta rotacji kolumny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość czytelnego wyświetlania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku danych pacjenta (min. imię i nazwisko) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 1 pkt |
|  | Wymiary małego ogniska lampy RTG | Min. 0.6 mm |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary dużego ogniska lampy RTG | Min. 1.3 mm |  | Bez punktacji |
|  | Moc małego ogniska | Min. 30 kW |  | Bez punktacji |
|  | Moc dużego ogniska | Min. 80 kW |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość wirowania anody | Min. 10 000 obr/min |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody | Min. 350 kHU |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość chłodzenia anody | Min. 75 kHU |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | Min. 1.5 MHU |  | Bez punktacji |
|  | Wstępna kolimacja ustawiana automatycznie z programów anatomicznych oraz ręcznie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowe zmotoryzowane filtry wymienne w zakresie: 1mmAl+0,1 mm Cu, 1mm Al.+0,2mm Cu i 2 mm Al. Lub 1 mmAl lub odpowiednie filtry miedziane | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny i ręczny dobór dodatkowej filtracji w kolimatorze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar lub kalkulacja dawki DAP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne centrowanie lampy RTG do detektora w statywie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne pozycjonowanie lampy RTG za pomocą zdefiniowanych programów anatomicznych (zmotoryzowane ruchy w 5 osiach) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 5 automatycznych ustawień lampy RTG | TAK |  | Bez punktacji |
| IV STÓŁ KOSTNY Z PŁYWAJĄCYM BLATEM |
|  | Wymiary blatu stołu | Min. 75 x 220 cm |  | Największa wartość pola powierzchni blatu – 20 pkt. Wartość graniczna oferowanego parametru – 1 pkt. Pozostałe zakresy proporcjonalnie |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu | Min. 250 mm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu | Min. 650 mm |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi | Max. 57 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pionowego ruchu stołu | Min. 30 cm |  | Bez punktacji |
|  | Ekwiwalent Al. płyty pacjenta | Max 0.8 mm Al |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem w stole z zachowaniem odległości SID (Source Image Distance) – dla ekspozycji z detektorem w stole. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole zgodnie z poziomym ruchem lampy RTG znajdującej się nad blatem stołu – oś lampy wycentrowana do detektora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres poziomego ruchu detektora w stole | Min. 85 cm |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć na wysuniętej szufladzie stołu z detektorem, z obciążeniem do min. 15 kg (np. projekcje bez kratki) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 1 pkt |
|  | Dopuszczalna masa pacjenta dla obciążenia statycznego i dynamicznego stołu | Min. 250 kG |  | Największa wartość oferowanego parametru– 20 pkt. Wartość graniczna oferowanego parametru – 1 pkt. Pozostałe zakresy proporcjonalnie |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi. Podać parametry kratki | Ogniskowa kratki w zakresie 100 cm≤ f0≤ 115cm |  | Bez punktacji |
|  | Przyciski nożne do sterowania ruchami stołu z dwóch stron | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyty do rąk pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
| V STACJONARNY STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |
|  | Hamulce elektromagnetyczne ruchu pionowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Statyw zamocowany na stałe do podłogi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany przesuw detektora w pionie w zakresie | Min. 140 cm |  | Największa wartość oferowanego parametru – 20 pkt. Wartość graniczna oferowanego parametru – 1 pkt. Pozostałe zakresy proporcjonalnie |
|  | Uchwyty do rąk pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi | Max. 30 cm |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka AEC min 3 komorowa | TAK Podać ilość komór |  | Największa ilość oferowanego parametru – 20 pkt. Wartość graniczna oferowanego parametru – 1 pkt. Pozostałe zakresy proporcjonalnie |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowalna bez użycia narzędzi. Podać parametry kratki | Ogniskowa kratki w zakresie 100 cm≤ f0≤ 115cm |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowalna bez użycia narzędzi. Podać parametry kratki | Ogniskowa kratki w zakresie 150cm ≤ f0 ≤ 200 cm, |  | Bez punktacji |
|  | Ekwiwalent Al. płyty pacjenta statywu | Max. 0,8 mm Al |  | Bez punktacji |
|  | Sygnalizacja użycia błędnej kratki w stosunku do odległości SID lub automatyczna korekcja SID do zastosowanej kratki tak aby uniemożliwić wykonanie ekspozycji z użyciem błędnej kratki w stosunku do odległości SID | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uchylny panel –zakres regulacji | Min. ≥+90/-20º |  | Bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany ruch pochylenia panela | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 1 pkt |
|  | Przycisk nożny do sterowania ruchami statywu do zdjęć odległościowych | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 1 pkt |
|  | Pilot do sterowania funkcjami statywu płucnego i kolimatora | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 1 pkt |
|  | Zlokalizowany na kolumnie statywu do zdjęć odległościowych czytelny wyświetlacz podający min. kąt pochylenia statywu z detektorem oraz informację czy w statywie jest czy, nie ma kratki przeciwrozproszeniowej. | TAK / NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 1 pkt |
| VI DETEKTOR CYFROWY W STATYWIE DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |
|  | Jednoelementowy, elektroniczny płaski detektor wykonany w technologii aSi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiar aktywnego obszaru obrazowania min. 40x40 cm | min. 40x40 cm |  | Bez punktacji |
|  | Współczynnik DQE ≥ 65 % | Min 65% |  | Wartość maksymalna – 20 pkt Wartość graniczna – 1 pkt Pozostałe proporcjonalnie licząc od wartości granicznej |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela | Max. 200 µm |  | Bez punktacji |
|  | Matryca obrazowania detektora | Min. 4MPix |  | Bez punktacji |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 14 bit | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyjmowania detektora cyfrowego i bezprzewodowej pracy poza statywem | TAK / NIE |  | TAK – 30 pkt NIE – 1 pkt |
| VII DETEKTOR CYFROWY W STOLE KOSTNYM |
|  | Jednoelementowy, elektroniczny płaski detektor wykonany w technologii aSi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary aktywnego obszaru obrazowania min. 34 cm x 40 cm o polu aktywnego obszaru obrazowania min. 1360 cm2 | TAK, podać wymiary w cm oraz wymiar pola aktywnego obszaru obrazowania |  | Wymiar pola aktywnego obszaru obrazowania ≥ 1360 cm2 – 1 pkt Wymiar pola aktywnego obszaru obrazowania ≥ 1450 cm2 – 10 pkt Wymiar pola aktywnego obszaru obrazowania ≥ 1600 cm2 – 30 pkt |
|  | Współczynnik DQE | Min. 65% |  | Wartość maksymalna – 20 pkt Wartość graniczna – 1 pkt Pozostałe proporcjonalnie licząc od wartości granicznej |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela ≤ 200 µm | Max. 200 µm |  | Bez punktacji |
|  | Matryca obrazowania detektora ≥ 4MPix | Min. 4MPix |  | Bez punktacji |
|  | Głębokość akwizycji | Min. 14 bit |  | Bez punktacji |
|  | Detektor mobilny, wyjmowany do pracy poza stołem pracujący w technologii bezprzewodowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komunikacja bezprzewodowego detektora z oprogramowaniem aparatu oraz przesyłanie obrazów z detektora do systemu | TAK, podać rodzaj technologii transmisji |  | Komunikacja poprzez UWB – 20 pkt, Komunikacja poprzez WiFi lub inna – 1 pkt |
|  | Waga panelu detektora wraz z baterią ≤ 5 kg Odporny na zalania oraz upadki | Max. 5 kg |  | Bez punktacji |
|  | Detektor wyposażony w odłączalne wymienne baterie które można ładować w nastołowej ładowarce z wykorzystaniem napięcia 230 V. | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 1 pkt |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa do zdjęć wykonywanych poza statywem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta leżącego na nim | Min. 120kg |  | Wartość maksymalna – 20 pkt Wartość graniczna – 1 pkt Pozostałe proporcjonalnie licząc od wartości granicznej |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta stojącego na nim | Min. 80 kg |  | Wartość maksymalna – 20 pkt Wartość mniejsza – 1 pkt Pozostałe proporcjonalnie licząc od wartości granicznejj |
| VIII KONSOLA TECHNIKA-AKWIZYCYJNA |
|  | Konsola technika zintegrowana z systemem RTG obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor LCD do obsługi aparatu, min 19”oraz drukarka laserowa | Min. 1 monitor, min 19”, 1280X1024 |  | 2 monitory – 10 pkt 1 monitor – 1 pkt |
|  | Automatyczne elektroniczne blendowanie (rozpoznanie położenia blend na obrazie i zaczernienie tego obszaru) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja jasności i kontrastu obrazów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Adnotacje na obrazach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obracanie i powiększanie obrazów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas akwizycji obrazu przeglądowego i wyświetlenia na stacji akwizycyjnej | Max. 5s |  | Wartość minimalna – 10 pkt Wartość graniczna – 1 pkt Pozostałe proporcjonalnie licząc od wartości granicznej |
|  | Czas akwizycji obrazu finalnego i wyświetlenia na stacji akwizycyjnej | Max. 10 s |  | Wartość minimalna – 10 pkt Wartość graniczna – 1 pkt Pozostałe proporcjonalnie licząc od wartości granicznej |
|  | Czas między ekspozycjmi diagnostycznymi | Max. 10 s |  | Wartość minimalna – 10 pkt Wartość graniczna – 1 pkt Pozostałe proporcjonalnie licząc od wartości granicznej |
|  | Pojemność dysków bazy danych w części przeznaczonej na obrazy wyrażona liczbą obrazów | Min. 10000 |  | Bez punktacji |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem DR | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu ekspozycji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Archiwizacja na CD-R i/ lub DVD-R z przeglądarką DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostęp do konsoli tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika lub lekarza | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Storage, Print, Query/Retrieve, Modality Worklist, MPPS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UPS do ochrony systemu plików konsoli akwizycyjnej w razie awarii zasilania | TAK |  | Bez punktacji |
| IX. INNE FUNKCJONALNOŚCI |
|  | Funkcja umożliwiająca separację (różnicowanie) tkanki miekkiej od twardej (kości) np. w projekcjach klatki piersiowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja separacji (różnicowania) tkanki miękkiej od twardej (kości) realizowana przy użyciu dwóch energii oparta na 2 ekspozycjach z dwoma energiami (ekspozycji niskoenergetycznej i wysokoenergetycznej) | TAK/NIE |  | TAK – 50 pkt NIE – 1 pkt |
|  | Interkom dwukierunkowy ,drukarka do wydruku dawki promieniowania w formie naklejki | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyty na BABIX wraz z zestawem pozycjonerów | TAK |  | Bez punktacji |
| X. STANOWISKO OBRAZOWO – OPISOWE DLA RADIOLOGA – 1 SZT. |
|  | Producent | PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Nazwa i typ | PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | 1 szt.: Komputer, wymagania: procesor czterordzeniowy 2,8 GHz, 4 GB pamięci RAM, dysk twardy 2 x 500 GB, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny min Windows 7 | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  | Bez punktacji |
|  | 2 szt. monitor diagnostyczny: Monitor diagnostyczny klasy 2MP z dedykowaną kartą graficzną LCD z podświetlaniem LED, rozdzielczość co najmniej 1200x1600 pikseli , jasność max co najmniej 760 cd/m2, kontrast co najmniej 1400:1, wielkość przekątnej ekranu co najmniej 21,3 cala (min. 540 mm), LUT minimum 10 bitów, dedykowana do zastosowań medycznych karta graficzna, kąty widzenia pionowy/poziomy 176/176˚ jeden monitor biurowy min17 ‘’ do systemu HIS | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  | Bez punktacji |
|  | OPROGRAMOWANIE MEDYCZNE |
|  | Producent | PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Nazwa i typ | PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej nie przypisana do hardware komputera | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Otwieranie badań CR/DR/US/CT/MRI i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie zgodne ze standardem DICOM 3.0 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa DICOM Query/Retrieve | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa DICOM send i DICOM Receive z możliwością autoroutingu według złożonych reguł (min. według źródła, czasu wysyłania, typu badania). | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Komunikacja DICOM z innymi systemami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komunikacja HL7 z innymi systemami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa DICOM Compression i Decompression dla formatów JPEG Lossless i JPEG lossy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa dekompresji typu Wavelet | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie dla listy roboczej DICOM jako Service Class User | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie miniatur obrazów w celu nawigacji w ramach badania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Narzędzia do pomiaru odległości, kątów, ROI i kątów Cobba | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie Structured Report ( SR ) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Importowanie obrazów DICOM z płyt CD/DVD. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Definiowanie automatycznego usuwania badań (na podstawie wybranych reguł, np. najstarsze) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta - rodzaj badania wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy w języku polskim, obejmującego następujące tematy: - jak korzystać z systemu pomocy - opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować - nawigacja po systemie - wyszukiwanie badań - odczytywanie, modyfikacja, porównywanie badań - przygotowywanie badań do kominków i konferencji | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Możliwość definiowania protokołów indywidualnych, grupowych (np. dla radiologów) i globalnych (dla wszystkich). | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Zdefiniowane filtry (w tym wyostrzenie) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość definiowania filtrów przez użytkowników | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blenda | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Eksport statystyk ROI do formatu Excel | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Eksport obrazów statycznych do formatów TIFF, BMP, JPEG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie pętli filmowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcjonalność MPR i MIP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tworzenie pętli ruchomych MPR/MIP. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość korygowania danych pacjenta w pliku DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostęp do badań tylko dla uprawnionych użytkowników | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość nagrywania płyt CD/DVD, stacja tworzy bazę danych nagranych płyt w celu łatwej identyfikacji, na której płycie nagrane jest wybrane badanie. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcjonalność tworzenia własnych makr/filtrów wyświetlających listę badań min. tylko dzisiejszych lub tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Hierarchizacja ważności obrazów - minimum możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako „istotny” | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazy zaznaczone w badaniu jako „istotne" są widziane jako miniatury przy opisie badania w aplikacji stacji diagnostycznej - kliknięcie na miniaturę pozwala wyświetlać obraz na monitorze diagnostycznym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcjonalność - przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: - obraz po obrazie, - tylko pomiędzy zaznaczonymi „istotnymi” obrazami (patrz poprzedni punkt). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, - ustawienie zakresu obrazów do animacji. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Funkcja scalania wszystkich dostępnych serii w jedną serię | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja ręcznego łączenia dwóch lub więcej serii | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja sortowania obrazów w serii badania według wybranych tagów DICOM; dostępne sortowanie rosnąco i malejąco; dostępne kryteria sortowania min.: - numer obrazu, - czas akwizycji obrazu, - lokalizacja warstwy. | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 1 pkt. |
|  | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar kątów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja dodania dowolnego tekstu do obrazu badania do długości 16 znaków | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazów przetworzonych przez aplikacje zewnętrzne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wysyłanie badań obrazowych do zdalnego opisywania (teleradiologia) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wizualizacja badań :TK. MR. USG, RTG. Import badań poprzednich archiwów PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym . Prezentacja i odczyt z synchronizacją przestrzenną danych obrazowych TK i MR | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie HIS kompatybilne z oprogramowaniem szpitala | TAK |  | Bez punktacji |

II.  Wymagania uzupełniające i dodatkowe:

| L.P. | Wymaganie | Parametr graniczny | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość pełnej gwarancji na wszystkie oferowane systemy (nie dopuszcza się gwarancji w formie ubezpieczenia) | min. 24 miesiące |  |
|  | Czas przystąpienia do napraw maks. 24 godz. od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
|  | Deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004 r. (Dz. U. nr 93, poz. 896 z późn. zm.) | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |
|  | Dokumentacja serwisowa do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych zgodnie z Polskim ustawodawstwem | TAK |  |
|  | Integracja aparatu z istniejącym u Zamawiającego systemem RIS oraz PACS | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej systemów za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze | TAK |  |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu obsługującego aparaturę w siedzibie Zamawiającego przez okres 5 dni / każdy system | TAK |  |
|  | Materiały szkoleniowe – literatura fachowa o wartości min. 2.000,00 PLN wg cen rynkowych (po zaakceptowaniu przez Szpital jako Zamawiającego) | TAK |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania systemowego do Win 10 na stacjach opisowych w dyżurce lekarskiej RTG oraz aktualizacja oprogramowania efilm na stacjach opisowych w dyżurce lekarskiej RTG - 2 szt. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do monitorowania i raportowania poziomu dawek z aparatu RTG i istniejącego TK pozwalające na: analizę statystyczna poziomu dawek- automatyczne powiadamianie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek- porównanie dawek z tomografu z dawkami dla określonej populacji - przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów/regiony anatomiczne/rodzaje badań RTG/osobę przeprowadzającą badanie/zmiany pracy zespołu pracowni TK (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.) - ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które jest: a) wysyłane w czasie rzeczywistym w trakcie badania na adresy poczty elektronicznej wpisanej na listę mailingową oprogramowania. b) możliwość wyjaśnienia przekroczenia dawki w formie komentarza również zapisywanego w archiwum. c) zaawansowany system ostrzegania w podziale na segmenty według wieku/BMI/ i możliwość korzystania z międzynarodowego leksykonu (np. RadLexicon),aby otrzymać znormalizowaną informację potrzebną do porównań. - możliwość wyliczenia SSDE (ang. Size-Specific Dose Estimate - szacowana wielkość dawki zależna od rozmiaru). Wartość SSDE jest wyliczana (dla każdej serii) w następujących krokach: a) położenie akwizycji w momencie oceny b) Identyfikacja warstwy środkowej c) Pomiar średnicy pacjenta d) Średnica boczna do zdjęcia przeglądowego "scout" (LAT) e) Średnica przednio-tylna do zdjęcia przeglądowego "scout" (AP) f) LAT+AP, czyli średnica rzeczywista effective diameter, kiedy dostępne są oba zdjęcia przeglądowe "scout" g) Ocena szacunkowa współczynnika SSDE (fSSDE) - możliwość wyliczenia przesunięcia poza izocentrum, które umożliwia weryfikację prawidłowości ułożenia pacjenta. - możliwość wyliczenia wartości modulacji mA. Modulacja mA wyświetla tłumienie natężenia prądu na całej długości skanowania. Wyliczenie zawiera średnią mA, minimalną mA i maksymalną wartość mA w trakcie wybranej serii. - automatycznym sporządzaniem raportów tygodniowych/miesięcznych/kwartalnych ze zgromadzonych danych - przesyłania sporządzonych raportów do systemu RIS/HIS | TAK |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Prace związane z instalacją dostarczonej aparatury:

Na potrzeby zainstalowania nowego aparatu RTG Zamawiający stawia do dyspozycji pomieszczenia dotychczasowej Pracowni RTG. Należy uwzględnić wykonanie nowej linii zasilającej  jeśli z projektu adaptacji będzie to wymagane. Adaptacja (w zależności od potrzeb oferowanego urządzenia) wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w zakresie niezbędnym do zainstalowania, uruchomienia, użytkowania dostarczonej aparatury i uzyskania zgody wydaną przez właściwy organ (zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi) na użytkowanie pracowni.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej obejmującej wszystkie branże w 2 egz + płyta CD.

Zakres:

1 .Dostawa i montaż nowego aparatu RTG

2. Demontaż i utylizacja istniejącego aparatu RTG

3. Opracowanie koncepcji dotyczącej ustawienia nowego aparatu i adaptacji pomieszczeń pracowni

4. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń pracowni. Podstawą do jej opracowania będzie koncepcja zaakceptowana przez Zamawiającego - uzgodniona z rzeczoznawcami ds. sanitarno-epidemiologicznych, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, zaopatrzona w pisemne oświadczenie projektanta, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5. Projekt osłon stałych wraz z pozytywną opinią Wojewódzkiej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej

6. Wykonawca przed złożeniem oferty dokona wizji lokalnej pomieszczeń pracowni RTG.

W cenie oferty należy uwzględnić:

Branża budowlana:

1.Nowe drzwi z osłoną Pb pomiędzy korytarzem a pracownią wykonać jako przesuwne, automatyczne, z możliwością też ręcznego otwierania (w razie zaniku prądu), z kontrolą dostępu powyżej 1000 pracowników  (wpięcie do systemu Roger).

2.Wykonanie konstrukcja sufitowej dla urządzeń podwieszanych wykonanie nowych kanałów kablowych, naprawa podłogi wzmocnienie lub wymiana istniejącego fundamentu pod aparat, wzmocnienie stropu dla urządzeń podwieszanych - jeżeli będzie to wynikało z obliczeń konstrukcyjnych uprawnionego projektanta.

3.Wymiana wykładziny w sali RTG na wykładzinę antystatyczną, uzupełnienie lub wymiana osłon radiologicznych (ściany, sufit, podłoga) w sali RTG zgodnie z nowym projektem osłon stałych.

4. Szpachlowanie i malowanie wszystkich ścian farbami odpornymi na mycie i dezynfekcję oraz malowanie części ścian rysunkami dla dzieci. Szkice rysunków muszą być zatwierdzone wcześniej przez użytkownika, dostosować sufit podwieszone do nowej aranżacji pomieszczeń z dopuszczeniem do stosowania w obiektach służby zdrowia. Umeblowanie należy zaproponować w projekcie wykończenia wnętrz.

Branża elektryczna:

1.Dostosowanie i ewentualna wymiana zasilania i tras na potrzeby zasilania aparatu i pracowni zasilanie urządzeń klimatyzacji

2.Montaż nowego osprzętu na ścianach oraz opraw oświetleniowych oprawy podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne oraz ,,Uwaga promieniowanie"

3.Wykonanie dla  potrzeby pracowni instalacji sieci strukturalnej na potrzeby pracowni z wyposażeniem PD w ewentualny sprzęt pasywny (patch panele, organizery kabli, patchcordy) instalację systemu Kontroli Dostępu KD - drzwi wejściowe w korytarzu (Roger)

4.Wykonanie pomiarów elektryczne.

5.Wykonanie gniazd sieciowych systemu komputerowego szpitala w pomieszczeniu sterowni

6.Montaż kamery typu rybie oko o rozdzielczości min. 3MP wraz z podłączeniem do systemy NVR szpitala

Branża sanitarna:

1. Dostosować system wentylacji w pracowni do aktualnych potrzeb i wymagań dla nowego aparatu.

2. Montaż  klimatyzatora (klasy energetycznej min A++ ) w pomieszczeniu pracowni dostosowany do nowo montowanego aparatu RTG dla chłodzenia w oparciu o bilans obciążeń chłodniczych.

3. Wymiana umywalki z półnagą i baterii i podatników środków dezynfekcyjnych w pomieszczeniu pracowni

4. Korekta instalacji c.o. wraz z montażem 4 grzejników (higieniczne).

Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa.

Uwaga!

### W kolumnie „PARAMETR GRANICZNY”:

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETR OFEROWANY”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (opis). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (20)

Ocena parametrów technicznych (20%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu aparatury spełniającej wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowana w postępowaniu przetargowym aparatura jest kompletna i będzie (po zainstalowaniu) gotowa do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanej aparatury do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin gwarancji: …….. miesiące/y (gwarancja minimalna - 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego ilości punktów za najkrótszy przewidziany (w SIWZ) termin gwarancji.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy