Poznań, dnia 26.10.2015 r.

dot.: PN 46/15

DZP 321/2015

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) cyfrowego aparatu RTG wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych, pozwalających stworzyć warunki dla prawidłowej pracy aparatu w Pracowni RTG w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 46/15).

Pytanie nr 1 – dotyczy X.  STANOWISKO OBRAZOWO – OPISOWE DLA RADIOLOGA – 1 SZT.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lekarską stację diagnostyczną o poniższych parametrach, stanowiącą bardziej funkcjonalną alternatywę do  stacji opisanej w pkt. X.

Dzięki dopuszczeniu do postępowania oferowanej przez nas stacji, Zamawiający zyska uniwersalne narządzie do obsługi wszelkich modealności np. TK, MR, PET wraz z możliwością  fuzji obrazów pochodzących z tychże urządzeń.

| Lp. | Stanowiska obrazowo-opisowe dla radiologa |
| --- | --- |
| I | Sprzęt komputerowy – jednostka główna 1 szt. |
|  | Procesor min 2.9 GHz (i5) czterordzeniowy | TAK, podać |  |
|  | Pamięć RAM min. 8GB | TAK, podać |  |
|  | Karta graficzna min. NVIDIA GeForce GT 750M | TAK |  |
|  | Dysk twardy 1TB Serial ATA, 7200 rpm | TAK |  |
|  | Wbudowany Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T | TAK |  |
|  | Sieć bezprzewodowa Wi-Fi (802.11ac) | TAK |  |
|  | Bluetooth 4.0 | TAK |  |
|  | Audio: -Dwa mikrofony -Głośniki stereofoniczne -Wyjście słuchawkowe | TAK |  |
|  | Złącza min. : 2xThunderbolt, Gniazdo kart SDXC, 4x USB 3.0 | TAK, podać |  |
|  | Wymiary: 45 x 52,8 x 17,5 cm | TAK |  |
|  | Waga 5,68 kg | TAK |  |
|  | Gwarancja 36 miesięcy | TAK |  |
|  | System operacyjny MacOS X lub równoważny pozwalający na obsługę oprogramowania diagnostycznego oraz system operacyjny umożliwiający eksploatację systemu RIS,HIS | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające równoległą pracę 2 systemów operacyjnych. | TAK |  |
| III | Akcesoria |
|  | Mysz przewodowa | TAK |  |
|  | Klawiatura numeryczna | TAK |  |
|  | Napęd CD/DVD | TAK |  |
| IV | Sprzęt komputerowy- monitory medyczne |
|  | Oprogramowanie do kalibracji monitorów | TAK |  |
|  | Monitor medyczny (2 sztuki), Minimalne parametry: Rodzaj wyświetlacza: LCD z panelem IPS TFT przeznaczony do zastosowania w diagnozowaniu medycznym zgodnie ze standardem DICOM Rozmiar ekranu: 21.3” Rozdzielczość natywna: 2MP 1600 x 1200 pikseli Wielkość plamki: 0.270 mm Kontrast: 1400:1k Jasność: 760 cd/m2 Ilość wyświetlanych tonów szarości: 10 bit (1024 odcienie) Fabryczna kalibracja: Zgodna z DICOM GSDF przy 400 cd/m2 Korekcja gamma: 14 bit Tablica LUT (programowalna): 14 bit Wbudowany kalibrator (typu FRONT sensor) umożliwiający kalibrację monitora zgodnie z wytycznymi DICOM. Testy akceptacyjne: możliwość przeprowadzenia testu akceptacyjnego samodzielnie przez monitor bez konieczności podłączenia monitora do stacji roboczej. Złącza: 1xDVI-D, 1xDisplay Port Waga: Nie więcej niż 11,7 kg Kalibracja: Monitor indywidualnie kalibrowany fabrycznie zgodnie z wytycznymi DICOM GSDF. Możliwość kalibracji sprzętowej przez użytkownika przy użyciu oprogramowania producenta monitora, dołączone oprogramowanie tego samego producenta co monitor, umożliwiające precyzyjną kalibrację monitora wraz z raportowaniem, ustawienie automatyczne harmonogramu, realizację testów zgodności z DICOM wraz z raportowaniem, wykonywanie testów QA (kontroli jakości) zgodnych z procedurami AAPM TG18 (2005) / DIN V6868-57 / IEC 62563-1 wraz z raportowaniem, udostępniające wzorce testowe zgodne z AAPM TG18, raporty luminacji, możliwość ustawienia alertów, funkcja parowania monitorów. Tryb monochromatyczny: predefiniowany tryb monochromatyczny 10-bitowy umożliwiający pracę monochromatyczną na całym obszarze roboczym monitora. Certyfikaty: CE-MDD (EN60601-1, EN60601-1-2) wymagany zewnętrzny kalibrator producenta monitorów wraz z oprogramowaniem gwarancja: minimum36 miesięcy. | TAK |  |
| V | Sprzęt komputerowy- monitor opisowy zintegrowany z jednostką główną |
|  | Zintegrowany z jednostką główną monitor o przekątnej 21,5” | TAK |  |
|  | Typ ekranu: TFT z podświetleniem LED | TAK |  |
|  | Rozdzielczość naturalna: 1920 x 1080 | TAK |  |
| VI | Oprogramowanie |
|  | Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę̨ danych wykonanych badań/pacjentów (pobranych z RIS/PACS lub przesłanych do stacji ze skanera kaset z płytami obrazowymi lub stanowiska przypisywania danych do obrazów) | TAK |  |
|  | Odczyt i wyświetlanie wszystkich typów plików DICOM (jednoramkowych, wieloramkowych) | TAK |  |
|  | Odczyt i wyświetlanie nowego formatu wieloramkowego MRI/CT (grupa 5200) | TAK |  |
|  | JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG2000, RLE | TAK |  |
|  | Monochrome1, Monochrome2, RGB, YBR, Planar, Palettes, | TAK |  |
|  | Wsparcie dla każdego (nie tylko kwadratowego) Pixel Aspect Ratio | TAK |  |
|  | Zapis plików SC (zrzuty ekranowe) DICOM z dowolnych rekonstrukcji 2D,3D | TAK |  |
|  | Odczyt i wyświetlanie wszystkich meta danych plików DICOM | TAK |  |
|  | Odczyt i zapis DICOM CD/DVD (wsparcie dla DICOMDIR) | TAK |  |
|  | Eksport plików DICOM do formatu TIFF, JPEG, Quicktime, RAW, DICOM, PACS | TAK |  |
|  | Nagrywanie płyt CD/DVD z obsługą DICOMDIR wraz z przeglądarką Weasis (umożliwiającą odczyt danych obrazowych na platformie Windows) | TAK |  |
|  | Zintegrowana baza danych kompatybilna z SQL obsługująca nieograniczoną liczbę obrazów | TAK |  |
|  | Wysyłanie badań (C-STORE SCU, DICOM Send) | TAK |  |
|  | Pobieranie badań (C-STORE SCP, DICOM Listener) | TAK |  |
|  | Wyszukiwanie i pobierania badań z/do PACS (C-FIND SCU, C-MOVE SCU, WADO) | TAK |  |
|  | Użycie jako DICOM PACS serwer (C-FIND SCP, C-MOVE SCP, WADO) | TAK |  |
|  | Konwersja w locie pomiędzy wszystkimi syntaksami transferu DICOM | TAK |  |
|  | C-GET SCU/SCP i WADO – wsparcie dla dynamicznego transferu IP | TAK |  |
|  | Obsługa DICOM Print | TAK |  |
|  | Integracja z OsiriX HD dla iPhone/iPad | TAK |  |
|  | Integracja z każdym serwerem PACS | TAK |  |
|  | Wsparcie dla plików innych niż DICOM, min: Pliki LSM Zeiss (8, 16, 32 bity) (mikroskopia konfokalna) Pliki BioRadPIC (8, 16, 32 bity) (mikroskopia konfokalna) TIFF (8, 12, 16, 32 bit), wielostronicowe ANALYZE (8, 12, 16, 32 bit) PNG, JPEG, PDF (wielostronicowe), Quicktime, AVI, MPEG, MPEG4 | TAK |  |
|  | Przeglądarka 2D | TAK |  |
|  | Intuicyjny Interfejs | TAK |  |
|  | Edytowalne paski narzędzi | TAK |  |
|  | Interpolacja dwusześcienna | TAK |  |
|  | Gruba kostka dla MR i wielowarstwowego CT (średnia, MIP, volume rendering) | TAK |  |
|  | ROI (Obszary zainteresowania): wielokąt, owal, ołówek, prostokąt, punkt z funkcją cofnij/ponów | TAK |  |
|  | Zaznaczanie obrazu kluczowego (Key Image) | TAK |  |
|  | Wsparcie dla myszy wieloklawiszowych, myszy w kółkiem i nawigatorów 3D oraz Apple Magic Trackpad | TAK |  |
|  | Edytowalne tablice translacji kolorów (CLUT – Color Look-Up Tables) | TAK |  |
|  | Edytowalne filtry konwolucyjne 3x3 i 5x5 (filtry kostne itp.) | TAK |  |
|  | Przeglądarka 4D dla CT serca i innych serii o przebiegu czasowym | TAK |  |
|  | Fuzja obrazów dla PET-CT i SPET-CT z nastawialnym procentem blendingu | TAK |  |
|  | Subtrakcja obrazów dla angiografii | TAK |  |
|  | Eksport miniatur/okien magnetycznych | TAK |  |
|  | Rejestracja dla fuzji obrazów oraz ponowne dzielenie na warstwy (reslicing) | TAK |  |
|  | Dzielenie przestrzeni roboczej | TAK |  |
|  | Łączenie obrazów | TAK |  |
|  | Wsparcie dla wtyczek dostarczających funkcje zewnętrzne | TAK |  |
|  | Post-Processing 3D | TAK |  |
|  | Rekonstrukcje MPR (multiplanarne) z grubą kostką (Średnia, MIP, Rendering objętościowy) | TAK |  |
|  | 3D MPR po krzywej z grubą kostką | TAK |  |
|  | 3D MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  |
|  | 3D Volume Rendering (Objętościowy) | TAK |  |
|  | 3D Surface Rendering (Powierzchniowy) | TAK |  |
|  | 3D ROI (Obszary zainteresowania) | TAK |  |
|  | Rejestracja dla rekonstrukcji 3D | TAK |  |
|  | Stereowizja | TAK |  |
|  | Eksport obrazów 3D do Quicktime, Quicktime VR, TIFF, JPEG | TAK |  |
|  | Wszystkie przeglądarki 3D wspierają fuzję obrazów dla badań PET-CT oraz tryb 4D dla CT serca. | TAK |  |
|  | Obsługa wątków dla konfiguracji wieloprocesorowych i procesorów wielordzeniowych | TAK |  |
|  | Odczyt asynchroniczny | TAK |  |
|  | Obsługa OpenGL dla Przeglądarki 2D oraz 3D | TAK |  |
|  | Obsługa akceleratorów kart graficznych z teksturowaniem 3D | TAK |  |
|  | Obsługa architektury 32 i 64 bit | TAK |  |
|  | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków | TAK |  |
|  | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania. | TAK |  |
|  | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie. | TAK |  |
|  | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo. | TAK |  |
|  | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: | TAK |  |
|  | - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), | TAK |  |
|  | - zapisywanie powiększenia obrazu, | TAK |  |
|  | - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki). | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania. | TAK |  |
|  | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy wraz z informacjami: | TAK |  |
|  | - powierzchnia regionu zainteresowania, | TAK |  |
|  | - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, | TAK |  |
|  | Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. | TAK |  |
|  | Funkcja importowania obrazów do badania, min.: | TAK |  |
|  | - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, | TAK |  |
|  | - import obrazu do nowej serii. | TAK |  |
|  | Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania. | TAK |  |
|  | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się. | TAK |  |
|  | Subtrakcja obrazów | TAK |  |
|  | Pomiar kątów Cobba | TAK |  |
|  | Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: | TAK |  |
|  | - funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta, | TAK |  |
|  | - funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu, | TAK |  |
|  | - funkcja podglądu wydruku, | TAK |  |
|  | - tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 4x8 obiektów na wydruk. | TAK |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: | TAK |  |
|  | - pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, | TAK |  |
|  | dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania. | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań. | TAK |  |
|  | Przeglądarka animacji, funkcje min.: | TAK |  |
|  | - ustawienia prędkości animacji, | TAK |  |
|  | - ustawienie przeglądania animacji w pętli, | TAK |  |
|  | Funkcja powiększania obrazu, min.: | TAK |  |
|  | lupa | TAK |  |
|  | - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, | TAK |  |
|  | - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), | TAK |  |
|  | - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku Polskim i wersji 64 bitowej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie II a – certyfikat załączyć do oferty | TAK |  |

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy. Dostawca dostosuje dane zawarte w tabeli do formularza ofertowego.

Jednocześnie informujemy, że podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz w zakresie dotyczącym dołączenia do oferty wymaganych przez Zamawiającego dokumentów przedmiotowych.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację dotyczącą struktury i nośności stropu w pomieszczeniu badań na, którym posadowione będzie urządzenie oraz stropu nad pomieszczeniem badań do którego mocowane będzie zawieszenie sufitowe.

Odpowiedź: Strop, na którym będzie posadowione urządzenie - strop DZ3 wraz z lokalnym wzmocnieniem żelbetowym (w miejscu pustaków stropowych wykonano wzmocnienie żelbetowe) pod istniejący aparat. Strop nad pomieszczeniem badań – strop DZ3. Wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcyjnej jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację czy istniejący obecnie system wentylacji w pomieszczeniu badań i sterowni jest sprawny oraz czy zapewniona są w nim normowe krotności wymian powietrza? Jaki jest wydatek obecnej instalacji wentylacji dla tych pomieszczeń ?

Odpowiedź: Istniejący system wentylacji jest sprawny, ale ze względu na długoletnie jego użytkowanie należy wymienić rozdzielnie automatyki sterowania wraz ze sterownikami.

Pytanie nr 4

Jaką mocą na potrzeby pracy aparatu RTG dysponuje Zamawiający? Jaka jest grubość i przekrój obecnie istniejącego kabla zasilającego dla starego urządzenia?  W przypadku konieczności prowadzenia nowej linii zasilającej na potrzeby pracy nowego aparatu prosimy o określenie rzeczywistej odległości między pomieszczeniem badań a rozdzielnią z której możliwe będzie poprowadzenie nowego kabla zasilającego?

Odpowiedź: Zamawiający dla potrzeb aparatu dysponuje mocą przyłączeniową 70KVA. Istniejący kabel zasilający YKYżo 5x70 mm2 około 95 mb.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający potwierdza, że rezygnuje z drzwi do kabiny zlokalizowanych w pomieszczeniu badań i wyraża zgodę na ich zamurowanie?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ze rezygnuje z drzwi do kabiny zlokalizowanych w pomieszczeniu badań.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach adaptacji pomieszczenia pod nowe urządzenie RTG, nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę ? Czy jeśli pozwolenie takie nie będzie wymagane, to Zamawiający nie będzie również wymagał uzgodnień z rzeczoznawcami ds. sanitarno-epidemiologicznych, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pacy, oraz zaświadczenia od projektanta o zgodności z obowiązującymi przepisami ? Pytanie to uzasadniamy faktem, iż przedstawiony przez Podwykonawcę projekt będzie projektem uwzględniającym obowiązujące przepisy prawa umożliwiającymi oddanie pracowni do użytku.

Odpowiedź: Wszystkie niezbędne wymogi administracyjno-prawne związane z adaptacji pomieszczeń są po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 7

Zamawiający wyznaczył termin realizacji Umowy ma 14 dni od momentu podpisania Umowy. Biorąc pod uwagę zakres Umowy, uważamy, że realizacja przedmiotu Umowy w tak krótkim terminie jest niemożliwa. Biorąc pod uwagę zakres prac do wykonania, tj. prace adaptacyjne 2 tyg, dostawa, montaż, uruchomienie 2 tyg., testy (otrzymanie wyników) oraz odbiór Sanepidu ok 4 dni, przeszkolenie personelu 5dni (zgodnie z zapisem Umownym), a także fakt, iż operujemy w okresie świątecznym, prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31.12.2015.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje termin 14 dni na realizację umowy w zakresie dostawy urządzenia.

Z racji szerokiego zakresu prac adaptacyjnych oraz niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym w zakresie dostosowania pomieszczeń Zamawiający zakłada możliwość wydłużenia terminu realizacji tej części zadania o czas niezbędny na uzyskanie stosownych zgód, pozwoleń, odbiorów i uzgodnień których to określenie jest niemożliwe na tym etapie postępowania.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, iż zgłoszenie pracowni do odbioru sanepidowskiego, leży w gestii Zamawiającego, a ewentualne opóźnienia związane z brakiem dyspozycyjności tych służb ze względu na końcówkę roku i okres świąteczny, nie będą traktowane przez Zamawiającego jako opóźnienie z winy Wykonawcy.

Odpowiedź: Zgłoszenie pracowni do odbioru sanepidowskiego, leży w gestii Wykonawcy, a ewentualne opóźnienia związane z brakiem dyspozycyjności tych służb ze względu na końcówkę roku i okres świąteczny, nie będą traktowane przez Zamawiającego jako opóźnienie z winy Wykonawcy.

Pytanie nr 9

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby szkolenie personelu (5 dni) wynikające z Umowy mogło zostać przeprowadzone bezpośrednio po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego i nie warunkowało podpisania tegoż protokołu ? Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby 5-dniowe szkolenie rozdzielić na dwa etapy, np. 2dni szkolenia, przerwa świąteczna, 3dni szkolenia? Uzasadniamy to pytanie faktem, że termin szkolenia przypadałby właśnie na okres świąteczny kiedy to zarówno dostępność personelu szpitalnego jak i służb odbiorowych może być ograniczona.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 10 – dotyczy Projektu umowy

Umowa w obecnym brzmieniu nie precyzuje momentu wydania towaru, co powoduje, że moment fakturowania też nie jest do końca doprecyzowany.  W celu uniknięcia wszelkich rozbieżności i doprecyzowania umowy proponujemy co następuje:

Nadać następujące brzmienie § 2 wzoru umowy

§2

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

- zakup i dostawa cyfrowego aparatu RTG

- montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu cyfrowego aparatu RTG wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych, pozwalających stworzyć warunki dla prawidłowej pracy aparatu w Pracowni RTG w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera UM w Poznaniu

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą (załącznik nr 1 do niniejszej umowy - stanowiący jej integralną część) przedstawioną do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego PN 46/15.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 11 – dotyczy Projektu umowy

Nadać następujące brzmienie § 3 wzoru umowy

§3

- Dostawca (na własny koszt i ryzyko) zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w §2 pkt. a) niniejszej umowy - w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni (licząc od daty zawarcia umowy).

- Dostawca (na własny koszt i ryzyko) zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w §2 pkt. b) niniejszej umowy - w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2015r.

- Ryzyko związane z przechowywaniem cyfrowego aparatu RTG przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania protokołu dostawy

- Pozostałe ryzyka związane cyfrowym aparatem RTG przechodzą na Zamawiającego w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 12 – dotyczy Projektu umowy

Nadać następujące brzmienie § 5 wzoru umowy

§5

- Zamawiający zapłaci Dostawcy za wykonaną usługę kwotę netto ... zł (słownie:  złotych /100), co daje brutto kwotę ... zł (słownie:  złotych /100).

- Dostawca wystawi Zamawiającemu faktury za wykonany przedmiot umowy:

  - W kwocie 95% ceny netto za przedmiot umowy wymieniony w par. 2 pkt. a) w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu dostawy

  - W kwocie 5% ceny netto za przedmiot umowy wymieniony w par. 2 pkt. b) w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

- Zapłata przez Zamawiającego za wykonaną część przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni (licząc od daty potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania danej części przedmiotu umowy podpisaniem właściwego protokołu zgodnie z par. 5 pkt. 2 i otrzymania faktury za daną część przedmiotu umowy).

- Zamawiający dokona przelewu na konto Dostawcy (podane na fakturze).

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 13 - Dotyczy Załącznika nr 1 pkt. II „Wymagania uzupełniające i dodatkowe” ppkt. 2

Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o następujących parametrach:

- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Wykonawcy - łącze o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP,
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Zamawiającego uruchomiony zostanie tunel VPN typu IPSec.

Czy w przypadku braku możliwości lub zgody na wykorzystanie zdalnej diagnostyki Zamawiający dopuści czas reakcji serwisu 48h godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej i poprzez rozmowę telefoniczną.

Dopuszczamy rozwiązanie przy wykorzystaniu routera Wykonawcy.

Pytanie nr 14 - Dotyczy Załącznika nr 1 pkt. II „Wymagania uzupełniające i dodatkowe” ppkt. 2

Czy Zamawiający dopuści aparat Rtg wyposażony w zaawansowane aplikacje kliniczne: tomografię liniową w wersji cyfrowej (tomosynteza) oraz funkcjonalność umożliwiającą separację tkanki miękkiej od kości (np. w projekcjach klatki piersiowej)”?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Z poważaniem