Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

## Zakup i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemicznych

wraz z dzierżawą aparatury (umowa na okres 24 miesięcy)

Producent / Firma: ...................................................................................

Urządzenie / Typ: ....................................................................................

Rok produkcji: ………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do badań biochemicznych (w ilości i asortymencie określonym w tabeli 2)

wraz z dzierżawą aparatury do przeprowadzenia zautomatyzowanych badań na okres 24 miesięcy;

- przyłączenie analizatora do systemu informatycznego Eskulap (interfejs programowy pomiędzy analizatorem a LIS Eskulap);

- dostawa komputera, monitora i drukarki zewnętrznej, które umożliwią pracę analizatora w systemie Eskulap zgodnie z opisem wymagań;

- zakup i zamontowanie stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnymi przyłączami wodnymi i kanalizacyjnymi zgodnie z opisem wymagań (wymagane

przeglądy sprzętu dokonywane na zlecenie Wykonawcy);

- dostawa i montaż klimatyzatora zgodnie z opisem wymagań (wymagane przeglądy sprzętu dokonywane na zlecenie Wykonawcy);

- serwis techniczny i aplikacyjny;

- naprawy i przeglądy okresowe minimum 2 razy w roku, co 6 miesięcy;

- interwencja serwisu w czasie do 24 h; w przypadku awarii utrzymującej się powyżej 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego, wykonanie badań na koszt Wykonawcy w innym laboratorium;

-szkolenia personelu w siedzibie Zamawiającego;

-udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości .

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez okres umowy tj. 24 miesięcy.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty:

- Metodyki zawierające informacje dotyczące odczynników, kalibratorów, kontroli i ulotki dotyczące materiałów zużywalnych;

- Opis zaoferowanej aparatury zawierający jego szczegółowe dane w formie odrębnych opracowań, np.: katalogi, ulotki, instrukcje, inne dokumenty

- Metodyki wykonania testów, instrukcje użycia zestawów odczynnikowych / aplikacje ustawień analizatora wymagane do pracy

z zaoferowanymi odczynnikami

Wraz z dostawą analizatora Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:

  - Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych

  - Instrukcję obsługi analizatora, metodyki badań

  - Deklaracje CE - dla aparatury oraz odczynników,

  - Karty ustawień zestawów odczynnikowych  na oferowany analizator

  - Wykaz (minimum 5) laboratoriów, które pracowały w okresie ostatnich trzech lat na oferowanym analizatorze w trybie dyżurowym

tj. 24 godziny na dobę

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy laboratoryjnego systemu informatycznego:

(Sprzęt nowy fabrycznie):

Stacja robocza:

procesor: 2-rdzeniowy, 4-watkowy, min częst. 3,0 GHz

pamięć RAM: min. 4 GB

dysk twardy: min. 500 GB

DVD-RW +/- RW

karta graficzna,

karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ-45

obudowa: Small Form Factory

porty i złącza: min. 8 portów USB w tym min. 2 porty USB 3.0,

serial port -RS 232, 2 szt. PS/2, porty video: 1szt. VGA - 1 szt. DVI-D

porty audio: wyj. słuch. i wej. mikrofonowe - z przodu obudowy jak i z tyłu

klawiatura USB

mysz laserowa USB

oprogramowanie: Win8 Pro/ 64-bit.

Monitor:

19 cali w formacie 5:4

Drukarka:

Laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min 20-25 str/min

Czytnik kodów kreskowych:

podłączany do klawiatury lub portu USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix

Kabel transmisyjny:

kabel pomiędzy aparatem laboratoryjnym a komputerem

Oprogramowanie:

interfejs programowy pomiędzy aparatem lab. a szpitalnym oprogramowaniem: Eskulap

Minimalne wymagania dla klimatyzatora:

Klimatyzator typu Split wykonany:

- w technologii DC Inwerter

- w klasie energetycznej chłodzenia „A”

- parownik z filtrem UV dla neutralizacji bakterii i grzybów

- parownik z systemem automatycznego czyszczenia filtrów

- urządzenie z gwarancją eksploatacyjną, z przeglądami min. 2 razy w roku uwzględnionymi w cenie oferty (przeglądy dokonywane na zlecenie

Wykonawcy)

Moc chłodniczą układu dobierze Wykonawca dla potrzeb pomieszczenia wskazanego przez Kierownika Centralnego Laboratorium. Odpowiedzialność za ocenę ponosi Wykonawca. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji z Kierownikiem CL).

TABELA 1: Zestawienie parametrów wymaganych (minimalnych-granicznych)

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator wolnostojący, rok produkcji 2011 do 2014, po przeglądzie, w pełni sprawny, z pełną gwarancją eksploatacyjną | Tak |  |  |
| 2. | Analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie „pacjent po pacjencie” | Tak |  |  |
| 3. | Wydajność pomiarowa części fotometrycznej minimum 800 testów na godzinę | Tak |  |  |
| 4. | Typ pomiarów: spektrofotometria monochromatyczna i bichromatyczna, turbidymetria, potencjometria (ISE) Typy reakcji: punktu końcowego, kinetyczny Zakres długości fal minimum 340 – 800 nm | Tak |  |  |
| 5. | Przeprowadzanie badań priorytetowych bez konieczności przerywania pracy analizatora | Tak |  |  |
| 6. | Możliwość umieszczenia na pokładzie analizatora jednorazowo minimum 100 próbek | Tak |  |  |
| 7. | Próbki pacjentów wstawiane do raków z możliwością ciągłego dostawiania raków | Tak |  |  |
| 8. | Ciągły dostęp do próbek badanych znajdujących się w analizatorze z wyłączeniem jedynie momentu aspiracji | Tak |  |  |
| 9. | Zakup, montaż i serwisowanie stacji uzdatniania wody zgodnie z opisem wymagań; kompatybilna z oferowanym analizatorem, zużycie wody mniejsze od 30 litrów na godzinę | Tak |  |  |
| 10. | Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku, ze stacją mycia w analizatorze; kuwety reakcyjne termostatowane powietrzem lub wodą (ilość zaoferowanych kuwet zagwarantowana na cały okres umowy) | Tak |  |  |
| 11. | Rozdzielny system dozowania odczynników i próbek Wszystkie igły wyposażone w detektor poziomu cieczy próbek i odczynników | Tak |  |  |
| 12. | Wyposażenie analizatora w detektor skrzepów | Tak |  |  |
| 13. | Zastosowanie próbek pierwotnych bez konieczności separacji surowicy; akceptowane dowolne probówki | Tak |  |  |
| 14. | Wykonywanie oznaczeń w dowolnych kubeczkach pediatrycznych | Tak |  |  |
| 15. | Możliwość wykonywania automatycznych rozcieńczeń próbek i powtórek analiz | Tak |  |  |
| 16. | Automatyczna ocena jakości próbki w zakresie lipemii, hemolizy, bilirubiny | Tak |  |  |
| 17. | Automatyczna identyfikacja próbek, odczynników, kalibratorów, kontroli itp. za pomocą kodów kreskowych | Tak |  |  |
| 18. | Miejsca odczynnikowe chłodzone do temperatury lodówki gwarantującej stabilność odczynników na pokładzie | Tak |  |  |
| 19. | Pojemność karuzeli odczynnikowej zapewniająca jednoczesne umieszczenie na pokładzie analizatora wszystkich wymaganych (tabela 2) rodzajów zestawów odczynnikowych: minimum 55 zestawów oferowanych odczynników | Tak |  |  |
| 20. | Możliwość ciągłego dostawiania odczynników bez przerywania pracy analizatora, z kontynuacją rozpoczętych badań | Tak |  |  |
| 21. | Automatyczne monitorowanie i archiwizacja stanu odczynników z uwzględnieniem ich ilości oraz terminu ważności | Tak |  |  |
| 22. | Możliwość wstawienia na pokład i odrębnego wykalibrowania minimum 2 zestawów danego odczynnika | Tak |  |  |
| 23. | Odczynniki płynne, gotowe do użycia (dopuszcza się maksymalnie 4 odczynniki z koniecznością rozcieńczenia lub rozpuszczenia przed użyciem; należy wymienić jakie) | Tak |  |  |
| 24. | Rejestracja w analizatorze wykonywanych procedur konserwacyjnych | Tak |  |  |
| 25. | Wbudowany program kontroli jakości /kontrola dzienna i zbiorcza (Karty Levey-Jenningsa, Reguły Westgarda) | Tak |  |  |
| 26. | Pamięć wyników kontroli jakości przez minimum 1 rok i możliwość archiwizacji na innych nośnikach informatycznych | Tak |  |  |
| 27. | Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanych sprzętów (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatury wraz z pokryciem wszystkich kosztów) | Tak |  |  |
| 28. | Zapewnienie obsługi serwisowej, napraw, okresowych przeglądów ( minimum 2 w ciągu roku ) | Tak |  |  |
| 29. | Możliwość zdalnej obsługi serwisowej analizatora. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 z późniejszymi zmianami oraz udostępnienia listy osób korzystających ze zdalnego dostępu do aparatu | Tak |  |  |
| 30. | Czas naprawy do 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| 31. | W przypadku awarii utrzymującej się powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego, wykonanie badań na koszt Wykonawcy w innym laboratorium | Tak |  |  |
| 32. | UPS podtrzymujący pracę aparatu przez minimum 20 minut | Tak |  |  |
| 33. | Zapewnienie dwukierunkowej komunikacji z LIS Eskulap z wykorzystaniem kodów kreskowych | Tak |  |  |
| 34. | Podłączenie analizatora do systemu Eskulap w terminie do 3 tygodni od dnia instalacji | Tak |  |  |
| 35. | Dostawa sprzętu komputerowego, który umożliwi pracę analizatora w systemie Eskulap zgodnie z opisem minimalnych wymagań | Tak |  |  |
| 36. | Utworzenie stanowiska pracy dla oferowanego systemu aparatury we wskazanym pomieszczeniu laboratorium, dostarczenie 2 krzeseł laboratoryjnych oraz chłodziarki do przechowywania odczynników; pojemność min. 320 litrów, wymiary : około wys. ok.180cm x szer. 60 cm x głęb. 60cm | Tak |  |  |
| 37. | Dostawa wymaganych sprzętów w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy | Tak |  |  |
| 38. | Dostawa i instalacja klimatyzatora zgodnie z opisem minimalnych wymagań | Tak |  |  |
| 39. | Dostarczenie z dostawą analizatora wykazu substancji niebezpiecznych i ich kart charakterystyk, instrukcji obsługi analizatora, metodyk badań, deklaracji CE - dla aparatury oraz odczynników, karty ustawień zestawów odczynnikowych | Tak |  |  |
| 40. | Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości na lata 2015 i 2016 dla parametrów biochemicznych ( tabela 2 Lp.1 do 15, 17 do 27 i 29 – 1 sprawdzian na miesiąc) np. program Biorad | Tak |  |  |
| 41. | Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości na lata 2015,2016: dla parametrów białkowych ( tabela 2 Lp. 31, 32, 34 do 42 – 1 sprawdzian na kwartał ) np. program Labquality | Tak |  |  |
| 42. | Termin ważności odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy (od daty dostarczenia do Zamawiającego) | Tak |  |  |
| 43. | Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

W przypadku, gdy w rubryce „PARAMETRY WYMAGANE” wymagana jest odpowiedź TAK to Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubrykach: „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY” oraz „OPIS ZAOFEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW”. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji analizatora i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu analizatora spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry. Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatora i jego parametrów technicznych.

TABELA 2: Odczynniki, materiały kontrolne i materiały kalibracyjne

1.Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem terminów przechowywania, stabilności odczynników na pokładzie analizatora.

2.Jeżeli nie wskazano inaczej, oznaczenie ma być wykonane we krwi, tzn. w surowicy.

3.W ilości badań nie uwzględniono oznaczeń kontrolnych oraz kalibracji, przy sporządzaniu oferty Wykonawca dolicza/uwzględnia ich ilość.

4.Ilość materiałów kontrolnych ma zapewnić wykonanie kontroli:

■  parametry Lp. 1–30 i 43 w tabeli 2  na dwóch poziomach (normalnym i patologicznym) z częstotliwością określoną w pkt.5

■  parametry Lp. 31-42 w tabeli 2  na trzech poziomach (normalnym i patologicznym wysokim i niskim) z częstotliwością określoną w pkt.5

5.Symbole A, B, C , D, E w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą częstości wykonania badań kontrolnych i oznaczają

A  dwa poziomy kontroli tj. normalny i patologiczny 7 razy w tygodniu

B  dwa poziomy kontroli tj. normalny i patologiczny 5 razy w tygodniu – dotyczy oznaczania w moczu

C  trzy poziomy kontroli tj. normalny i patologiczny wysoki i niski  5 razy w tygodniu

D  dwa poziomy kontroli tj. normalny i patologiczny  5 razy w tygodniu

E  trzy poziomy kontroli tj. normalny i patologiczny wysoki i niski  3 razy w tygodniu

6.Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił wszystkie wymagane rodzaje badań na zaoferowanym analizatorze

| Lp. | Rodzaj badania | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość badań pacjentów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aminotransferaza alaninowa | A | 50 000 |
| 2. | Aminotransferaza asparaginowa | A | 50 000 |
| 3. | Amylaza surowica i mocz | A B | 11 000 |
| 4. | Lipaza | A | 9 000 |
| 5. | Bilirubina całkowita – liniowość minimum 25mg/dl | A | 28 000 |
| 6. | Bilirubina bezpośrednia | A | 4 000 |
| 7. | Żelazo | A | 10 000 |
| 8. | Całkowita/Utajona zdolność wiązania żelaza UIBC/TIBC | A | 6 000 |
| 9. | Dehydrogenaza mleczanowa | A | 8 000 |
| 10. | Gamma-glutamylotranspeptydaza | A | 10 000 |
| 11. | Fosfataza alkaliczna | A | 10 000 |
| 12. | Glukoza | A | 50 000 |
| 13. | Kinaza kreatynowa | A | 8 000 |
| 14. | Kreatynina (metoda enzymatyczna) surowica i mocz | A B | 52 000 |
| 15. | Mocznik surowica i mocz | A | 36 000 |
| 16. | Cystatyna | D | 6 000 |
| 17. | Kwas moczowy surowica i mocz | A B | 16 000 |
| 18. | Magnez surowica i mocz | A B | 30 000 |
| 19. | Wapń całkowity surowica i mocz | A B | 18 000 |
| 20. | Potas surowica i mocz | A B | 80 000 |
| 21. | Sód surowica i mocz | A B | 80 000 |
| 22. | Chlorki surowica i mocz | A B | 5 000 |
| 23. | Fosforany nieorganiczne surowica i mocz | A B | 12 000 |
| 24. | Cholesterol całkowity | A | 16 000 |
| 25. | Cholesterol HDL (metoda bezpośrednia) | A | 8 000 |
| 26. | Triglicerydy | A | 12 000 |
| 27. | Białko całkowite | A | 24 000 |
| 28. | Białko C –reaktywne – liniowość minimum 30mg/dl | A | 80 000 |
| 29. | Albumina | A | 3 000 |
| 30. | Albumina w moczu (Mikroalbuminuria) | B | 2 400 |
| 31. | Alfa 1 antytrypsyna | C | 1 000 |
| 32. | Alfa 1 kwaśna glikoproteina | C | 1 100 |
| 33. | Amoniak osocze | D | 2 500 |
| 34. | Antystreptolizyna O | C | 5 000 |
| 35. | Komplement C3 | C | 4 400 |
| 36. | Komplement C4 | C | 4 400 |
| 37. | Czynnik reumatoidalny | C | 3 100 |
| 38. | Haptoglobina | E | 600 |
| 39. | Immunoglobulina G | C | 10 000 |
| 40. | Immunoglobulina A | C | 9 000 |
| 41. | Immunoglobulina M | C | 8 500 |
| 42. | Transferyna | E | 600 |
| 43. | Wolne kwasy tłuszczowe | D | 1 800 |
| 44. | Materiały kontrolne | Wykonawca musi wyszczególnić ilości wraz z podaniem cen jednostkowych za opakowanie, z podaniem wielkości opakowania, w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań w ciągu 24 miesięcy (tabela ofertowa) | ---------------- |
| 45. | Kalibratory |  | --------------- |

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

Tabela ofertowa (cena oferty)

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały kontrolne * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kalibratory * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Akcesoria i materiały eksploatacyjne * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa systemu (wymienić składowe systemu) |  |  |  | 24 miesiące |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

Do kalkulacji należy podać liczbę  opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania

*  z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z wymaganiami siwz.

* * z wyszczególnieniem wszystkich materiałów , które zapewnią wykonanie kalibracji i kontroli badań zgodnie z wymaganiami siwz.

*  *  *  z wyszczególnieniem wszystkich wymaganych akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości

badań zgodnie z wymaganiami  siwz

.......................................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy