ZAŁĄCZNIK NR 1 (formularz ofertowy)

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia: ........................................................

### Producent: ......................................................................

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena netto szt. | VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Respirator wysokiej klasy dla noworodków, dzieci i dorosłych | 4 szt. |  |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne) - Tabela nr 1:

| LP | PARAMETR | WYMOGI (warunki/ parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowe | Tak/podać |  |
| I | Wymagania ogólne |
|  | Respiratory do terapii niewydolności oddechowej różnego typu | Tak |  |
|  | Respirator uniwersalny dla pacjentów w przedziale co najmniej od 1 kg do 200 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu w zakresie min. 2,0-6,0 bar | Tak |  |
|  | Praca tylko z jednego źródła gazu z automatyczną kompensacją braku drugiego | Tak |  |
|  | Respirator mocowany na wózku – z blokadą min. dwóch kół | Tak |  |
|  | Minimum dwie szuflady w wózku do przechowywania wyposażenia (szuflady nieprzezierne, niepodatne na zakurzenie – nie dopuszcza się koszyków) | Tak |  |
|  | Możliwość montażu respiratora na półce zawieszenia sufitowego | Tak |  |
|  | Wbudowane w respirator zasilanie akumulatorowe – minimalny gwarantowany czas pracy 60 minut | Tak |  |
|  | Możliwość natychmiastowego zwiększenia o min. jeden dodatkowy akumulator w urządzeniu, bez konieczności użycia narzędzi | Tak |  |
|  | Zasilanie AC 230 V +/- 10%, 50 Hz z możliwością zewnętrznego zasilania 12 V w razie awarii zasilania głównego i wyczerpania akumulatorów | Tak |  |
|  | Maksymalny pobór energii 150 [W] | Tak |  |
| II | Tryby wentylacji |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | Tak |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | Tak |  |
|  | Wentylacja SIMV ze wspomaganiem ciśnieniowym | Tak |  |
|  | Wentylacja ze wspomaganiem ciśnieniowym PSV | Tak |  |
|  | Wentylacja powrotna do kontrolowanej przy niewydolnej wentylacji wspomaganej | Tak |  |
|  | Nowoczesny tryb wentylacji VPS lub NAVA w min. 1 urządzeniu i z możliwością rozbudowy o jeden z tych trybów w pozostałych respiratorach dostarczanych w tym postępowaniu | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna kontrolowana ciśnieniowo -w min. 3 urządzeniach | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna ze wspomaganiem ciśnieniowym -w min. 3 urządzeniach | Tak |  |
|  | Wentylacja nCPAP w min. 3 urządzeniach | Tak |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowa z gwarantowaną objętością - PRVC | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Wdech manualny | Tak |  |
|  | Regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu przepływem | Tak |  |
|  | Regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu ciśnieniem | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o regulowane wyzwalanie oddechu bazujące na elektrycznej aktywności przepony | Tak |  |
|  | Funkcja natlenowania | Tak |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu | Tak |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wydechu | Tak |  |
|  | Funkcja odsysania z natlenowaniem z regulowanym stężeniem tlenu, bez alarmu oraz automatycznym rozpoznaniem odłączenia i przyłączenia pacjenta, | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia wyższego stężenia tlenu stosowanego automatycznie przy wentylacji przy bezdechu | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru kształtu fali przepływowej dla wentylacji objętościowo kontrolowanej - w tym prostokątna i opadająca | Tak |  |
| III | PARAMETRY NASTAWIANE |
|  | Częstość oddechów min. 5-120 odd/min | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min. 5-3000 ml | Tak |  |
|  | Regulowany stosunek wdechu do wydechu (minimalny zakres 1:9-4:1) | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100% | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV (minimalny zakres 5-99 cmH2O) | Tak |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV (minimalny zakres 5-99 cmH2O) | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP min 0-40 cmH20 | Tak |  |
|  | Ciśnienie CPAP min 0-20 cmH2O | Tak |  |
| IV |  |
|  | Monitor obsługowy wentylacji z obrazowaniem parametrów, o całkowitej przekątnej minimum 12 cali, kolorowy typu LCD, z regulacja kąta skrętu i nachylenia | Tak |  |
|  | Integralny elektroniczny pomiar stężenia tlenu (nie chemiczny/ nie galwaniczny) | Tak |  |
|  | Całkowita częstość oddychania | Tak |  |
|  | Monitorowanie objętości minutowej oddechów spontanicznych | Tak |  |
|  | Wdechowa objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
|  | Wdechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej | Tak |  |
|  | Wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej | Tak |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | Tak |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | Tak |  |
|  | Ciśnienie pauzy | Tak |  |
|  | Stosunek wdech/wydech I:E | Tak |  |
|  | Czas wdechu | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP | Tak |  |
|  | Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych : Ciśnienie / czas Przepływ /czas Objętość / czas | Tak |  |
|  | Pętla Ciśnienie/objętość | Tak |  |
|  | Pętla Przepływ/objętość | Tak |  |
|  | Podatność statyczna i dynamiczna | Tak |  |
|  | Opór wdechowy | Tak |  |
|  | Opór wydechowy | Tak |  |
|  | Praca oddechowa | Tak |  |
|  | Stała czasowa | Tak |  |
|  | Trendy monitorowanych wartości min. 24 godz. | Tak |  |
| V | Alarmy |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
|  | Braku zasilania w tlen | Tak |  |
|  | Braku zasilania w powietrze | Tak |  |
|  | Wysokiej wydychanej objętości minutowej | Tak |  |
|  | Niskiej wydychanej objętości minutowej | Tak |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | Tak |  |
|  | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | Tak |  |
|  | Bezdechu | Tak |  |
|  | Stężenia tlenu w gazach wdechowych | Tak |  |
|  | Niezdolności do pracy (uszkodzenia układów elektronicznych oraz mechanicznych) | Tak |  |
|  | Stopniowanie aktywnego alarmu w zależności od czasu trwania sytuacji alarmowej | Tak |  |
| VI | Inne wymagane funkcje i wyposażenie |
|  | Czujnik tlenowy elektroniczny (nie dopuszcza się czujników tlenowych galwanicznych, chemicznych) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł CO2 | Tak |  |
|  | Jeden czujnik przepływu dla wszystkich kategorii wiekowych (brak konieczności użycia dodatkowego proksymalnego czujnika przepływu przy wentylacji noworodków) | Tak |  |
|  | Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora (elektroniczny – wielorazowego użytku – możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce automatycznej) | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak |  |
|  | Auto-test aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego oraz kalibrujący pomiar tlenu | Tak |  |
|  | Dwa płucka testowe wielokrotnego użytku na każdy aparat ( jedno noworodkowe oraz jedno dla dzieci i dorosłych) oraz ramię do podtrzymywania układu oddechowego | Tak |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Parametry techniczno - użytkowe podlegające ocenie punktowej (w ramach kryterium: Ocena parametrów technicznych) - Tabela nr 2

| LP | Parametr | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE (podać) | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opis) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość natychmiastowego zwiększenia o przynajmniej 2 dodatkowe akumulatory w urządzeniu, bez konieczności użycia narzędzi | tak /nie |  |  | Tak - 15 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Automatyczna kompensacja przecieku przy wentylacji nieinwazyjnej | tak/nie |  |  | Tak - 5 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Częstość oddechów min. 5-150 odd/min. | tak /nie |  |  | Tak - 5 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV (minimalny zakres 0-110 cmH2O) | tak /nie |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV (minimalny zakres 0-110 cmH2O) | tak /nie |  |  | Tak - 5 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Automatyczne dopasowanie jasności monitora do jasności w pomieszczeniu | tak /nie |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Możliwość rejestracji parametrów, trendów oraz zdarzeń na zewnętrznym nośniku pamięci lub przesyłania danych do urządzeń zewnętrznych | tak /nie |  |  | Tak - 5 pkt Nie - 1 pkt. |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Termin gwarancji: ….. miesiące/miesięcy (gwarancja minimalna - 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego

ilości punktów za najkrótszy przewidziany (w SIWZ) termin gwarancji.

W przypadku gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji: 2015 r.).

Oferowane urządzenie musi być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Uwaga!

### W kolumnie „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE” (Tabela nr 1):

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym (Tabela nr 2) - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (opis). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (20)

Ocena parametrów technicznych (20%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy