Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia: ........................................................

### Producent: ......................................................................

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| ASORTYMENT | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikrotom rotacyjny półautomatyczny |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

| LP | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowe | Tak/podać |  |
| II | Parametry techniczne |
|  | Mikrotom rotacyjny o napędzie ręcznym z elektromechanicznym przesuwem głowicy | TAK |  |
|  | Budowa mikrotomu oparta na bezobsługowych prowadnicach krzyżowych (łożyskach krzyżowo – liniowych) | TAK |  |
|  | Zakres grubości cięcia: 0,5 µm – 100 µm w krokach: 0,5 – 5 µm z krokiem co 0,5 µm 5 – 20 µm z krokiem co 1 µm 20 – 60 µm z krokiem co 5 µm 60 – 100 µm z krokiem co 10 µm | TAK/ Podać |  |
|  | Zakres funkcji trymowania z regulacją do 600 µm 1 – 10 µm z krokiem co 1 µm 10 – 20 µm z krokiem co 2 µm 20 – 50 µm z krokiem co 5 µm 50 – 100 µm z krokiem co 10µm 100 – 600 µm z krokiem co 50µm | TAK/ Podać |  |
|  | Mikrotom musi posiadać funkcję retrakcji z regulacją wartości do 100 µm z możliwością jej całkowitego wyłączenia | TAK |  |
|  | Poziomy zakres ruchu głowicy min. 28mm (( 1mm) | TAK/ Podać |  |
|  | Pionowy zakres ruchu głowicy min. 70 mm | TAK/ Podać |  |
|  | Elektromechaniczne podprowadzenie preparatu z dwoma różnymi prędkościami 300µm/s oraz 900µm/s | TAK/ Podać |  |
|  | Uchwyt do żyletek mikrotomowych niskoprofilowych. | TAK |  |
|  | Uchwyt do kasetek standardowych. | TAK |  |
|  | Uchwyt na żyletki z możliwością dosuwania i odsuwania od preparatu oraz z możliwością przesuwu prawo/lewo w celu wykorzystania całej krawędzi tnącej żyletki. | TAK |  |
|  | System precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem położenia 0/0( oraz wskazaniami zmian położenia co 2(. | TAK |  |
|  | System szybkiej wymiany uchwytów | TAK |  |
|  | Dwa niezależne mechanizmy blokady ręcznego koła napędowego. | TAK |  |
|  | Łatwa w demontażu i czyszczeniu tacka na ścinki i odpadki. | TAK |  |
| III | Wyposażenie dodatkowe |
|  | Żyletki mikrotomowe, niskoprofilowe min 50 sztuk | TAK |  |
|  | Łaźnia wodna z regulacją temp. do +75ºC z krokiem co 0.1ºC. Łaźnia sterowana mikroprocesorowo, obsługiwana za pomocą przycisków dotykowych. Pojemność ok. 1,8 litra wody, min wymiary lustra wody: 230 x 180 mm. | TAK/ Podać |  |
|  | Płyta grzewcza z regulacją temp. do +75ºC z krokiem co 0.1ºC. Płyta sterowana mikroprocesorowo, obsługiwana za pomocą przycisków dotykowych. Powierzchnia robocza płyty min : 340 x 300 mm | TAK/ Podać |  |

Urządzenie fabrycznie nowe.

Oferowane urządzenie musi być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Gwarancja - 24 miesiące.

Uwaga!

### W kolumnie „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy