Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

## ...........................................

 (pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia: ........................................................

### Producent: ......................................................................

### *Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę*

### *przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENANETTO | VAT(w %) | **CENA****BRUTTO** |
| Mikroskop do obserwacji w jasnym polu z zestawem do podglądu asystenckiego | 1 szt. |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETR** | **WYMOGI****(warunki****/parametry graniczne)** | **ODPOWIEDŹ WYKONAWCY****Tak/Nie****(parametry w oferowanym****urządzeniu - opisać)** |
| **1** | **I.OPTYKA:**korygowana do nieskończoności,długość optyczna obiektywów 45 mm. | **TAK** |  |
| **2** | **II. STATYW:**uchwyt rewolwerowy obiektywów min. 6 gniazdowy do jasnego pola ,możliwość wbudowania w statyw portu bocznego (drugiego w stosunku do portu wbudowanego w tubus okularowy) dla kamery cyfrowej zapewniającegopodział światła pomiędzy okulary i kamerę w stosunku 50% : 50% albo 100% : 0% / 0% : 100%,współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości, położone na jednej wysokości z pokrętłami sterowania stolikiem,koło filtrów do światła przechodzącego, 6-cio pozycyjne z filtrami neutralnymi | **TAK** |  |
| **3** | **III.OŚWIETLACZ DO ŚWIATŁA PRZECHODZĄCEGO :**oświetlacz halogenowy o mocy min. 50 Wat  | **TAK** |  |
| **4** | **IV.TUBUS:**ergonomiczny fototubus, regulacja w pionie i poziomie w zakresie min. 50 mmobraz prosty,pole widzenia co najmniej 23 mm,z portem podłączenia kamery cyfrowej, z podziałem światła 50:50kąt 15 stopni | **TAK** |  |
| **5** | **V. ZESTAW DO PODGLĄDU ASYSTENCKIEGO**element do ko-obserwacji 90 stopni, lewy,tubus pośredni do podglądu asystenckiego zawierający regulowany wskaźnik LED w trzech kolorach: czerwony, zielony i biały, do pola widzenia min. 23mm,nasadka binokularna 20°/23,okulary 10x o polu widzenia min.23mm, ergonomiczne osłony gumowe, z regulacją dioptryjną +/- 5 dioptrii w obydwu okularach. | **TAK** |  |
| **6** | **VI. OKULARY:**powiększenie 10x,szeroko polowe, pole widzenia min. 23mm,ergonomiczne osłony gumowe,z regulacją dioptryjną +/- 5 dioptrii – w obydwu okularach. | **TAK** |  |
| **7** | **VII OBIEKTYWY:**do światła przechodzącego:2,5x / apertura 0,07semiplanapochromatyczny 10x / apertura 0,3semiplanapochromatyczny 20x / apertura 0,5semiplanapochromatyczny 40x / apertura 0,7563x / apertura 0,85 | **TAK** |  |
| **8** | **VIII. STOLIK:**o wymiarach min. 220 x 170 mmposuw preparatu w osiach X i Y – ukryte prowadnice,skala przesuwu X i Y,pokrętła po prawej stronie,-regulowana siła obrotu pokręteł w osiach X i Y,uchwyt preparatów. | **TAK** |  |
| **9** | **IX. KONDENSOR:**kondensor achromatyczno-aplanatyczny 0.9 H-do pracy z obiektywami o powiększeniu od 1x do 100xregulowana przesłona aperturowa,w pełni centrowalny | **TAK** |  |
| **10** | **X. WYPOSAŻENIE:**zestaw ochronny antystatyczny - pokrowiec, osłony gumowe na okulary oraz źródło światła, zestaw narzędzi. | **TAK** |  |

Urządzenie fabrycznie nowe.

Oferowane urządzenie musi być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Gwarancja - 24 miesiące.

Uwaga!

### W kolumnie „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

 .......................................................................................

 **data**, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

 do reprezentowania Wykonawcy