Poznań, dnia 11.10.2013 r.

dot.: PN 51/13

DZP 311/2013

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury medycznej (mikroskop do obserwacji w jasnym polu z zestawem do podglądu asystenckiego oraz diatermia elektrochirurgiczna - wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji: 2013) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu  (PN 51/13).

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 2.

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z okresu gwarancji 24 miesięcznej, akcesoriów i elementów zużywalnych, na które okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 2.

Czy Zamawiający wydłuży termin reakcji serwisu z 48 godzin do 72 godzin w dni robocze?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytania od 3-16 dot. Pakietu nr 2

Pytanie nr 3

Diatermia elektrochirurgiczna

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii wyposażonej w system kontroli aplikacji elektrody neutralnej hydrożelowej z pasem bezpieczeństwa, poprzez pomiar rezystancji umożliwiający stałe monitorowanie kontaktu elektrody z ciałem pacjenta podczas zabiegu?

System ten zapewnia bezpieczne używanie elektrod neutralnych dzielonych jednorazowych wyposażonych w aktywny pas bezpieczeństwa powodujący równomierny rozkład prądu na całej powierzchni elektrody neutralnej niezależnie od kierunku aplikacji. Stan aplikacji elektrody jest wyświetlany na wyświetlaczu. Niewystarczający kontakt elektrody ze skórą pacjenta aparat sygnalizuje dźwiękowo i wizualnie, dalsza praca jest możliwa po poprawnej aplikacji elektrody.

Odpowiedź:

Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 4

Diatermia elektrochirurgiczna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w 5 gniazd:

- trzy gniazda uniwersalne pozwalające na podłączenie zarówno akcesoriów mono jak i bipolarnych,

- jedno gniazdo monopolarne o standardzie wtyczek 3- pinowym,

- jedno gniazdo elektrody neutralnej?

Gniazda monopolarne umożliwiają bezpośrednie podłączenie wtyków 3-pin oraz jednopinowych 4mm. Pozostałe rodzaje wtyków mogą być podłączone przez adapter dostarczony przez producenta.

Odpowiedź:

Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 5

Diatermia elektrochirurgiczna

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z więcej niż dwoma rodzajami cięcia monopolarnego?

Odpowiedź:

Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 6

Diatermia elektrochirurgiczna

Czy Zamawiający dopuści aparat z maksymalną mocą wyjściową cięcia monopolarnego 350W i możliwością ustawienia ograniczenia mocy na wymaganym poziomie w trybach, w których możliwa jest regulacja mocy?

Odpowiedź:

Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 7

Diatermia elektrochirurgiczna

Czy Zamawiający dopuści aparat z maksymalną mocą wyjściową koagulacji monopolarnej 200W i możliwością ustawienia ograniczenia mocy na wymaganym poziomie?

Odpowiedź:

Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 8

Diatermia elektrochirurgiczna

Czy Zamawiający dopuści aparat z maksymalną mocą wyjściową koagulacji bipolarnej 120W i możliwością ustawienia ograniczenia mocy na wymaganym poziomie?

Odpowiedź:

Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 9

Diatermia elektrochirurgiczna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie, które posiada płynną regulację mocy maksymalnej z krokiem co 1W w zakresie 1-20W oraz z krokiem co 5W w zakresach powyżej 20W i automatycznym doborem mocy w zależności od warunków i rodzaju tkanki, oraz które posiada w trybach wysoko specjalizowanych automatyczny system pomiaru i doboru mocy cięcia i koagulacji? Operator wybiera efekt, pozostałe parametry są dobierane automatycznie na podstawie pomiarów w czasie rzeczywistym.

Odpowiedź:

Dopuszczamy nie wymagamy.

Pytanie nr 10

Diatermia elektrochirurgiczna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z częstotliwością pracy 333kHz?

Odpowiedź:

Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 11

Akcesoria

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne, owalne, o powierzchni czynnej 110cm², hydrożelowe z okalającym pasem bezpieczeństwa?

Odpowiedź:

Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 12

Akcesoria

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielorazowy przewód do elektrody neutralnej jednorazowej o długości 3 m lub 5 m?

Odpowiedź:

Dopuszczamy o długości 5 m.

Pytanie nr 13

Akcesoria

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną wielorazową o powierzchni 120cm²?

Odpowiedź:

Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 14

Akcesoria

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielorazowy przewód do elektrody neutralnej wielorazowej długość 3 m lub 5 m?

Odpowiedź:

Dopuszczamy  długość 5 m.

Pytanie nr 15

Akcesoria

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielorazowy uchwyt monopolarny z przyciskami i ze zintegrowanym kablem o długości 4m?

Odpowiedź:

Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 16

Akcesoria

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielorazowe bipolarne kleszczyki typ Maryland redełkowane końcówki branszy, dł. 340mm, śr. 5mm, długość kabla 3m?

Odpowiedź:

Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 17

Dot. Pakietu nr 1.

Czy Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie mikroskopu z dwoma portami dla kamer wbudowanymi w tubus mikroskopu, zamiast dodatkowego portu bocznego wbudowywanego w statyw urządzenia?

Odpowiedź:

Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 18

Dot. Pakietu nr 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikroskopu z wbudowanymi w statyw dwoma gniazdami  dla filtrów neutralnych, zamiast 6-cio pozycyjnego koła filtrów?

Odpowiedź:

Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 19

Dot. Pakietu nr 1.

Czy zamawiający dopuszcza ofertę  mikroskopu z tubusem bez możliwości przesuwu bocznego i kątem nachylenia okularów równym 30 stopni?

Odpowiedź:

Dopuszczamy tylko z tubusem ergonomicznym.

Pytanie nr 20

Dot. Pakietu nr 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikroskopu z  zestawem do podglądu asystenckiego prawostronnym, tubusem pochylonym pod kątem 30 stopni i okularami o polu widzenia 20 z diodowym  wskaźnikiem jednokolorowym?

Odpowiedź:

Dopuszczamy, nie wymagamy.

Z poważaniem