PN 53/13

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia: ..........................................

### Producent: .......................................................

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| ASORTYMENT | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Echokardiograf wysokiej klasy |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

| L.p. | Parametr | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 | TAK |  |
| 2 | Autoryzacja producenta na prowadzenie przez Wykonawcę serwisu oferowanego aparatu w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem | TAK Opisać |  |
| 3 | Aparat na kołach z możliwością ich blokady | TAK |  |
| 4 | Ilość niezależnych, aktywnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych ≥ 4 | TAK Podać |  |
| 5 | Aktywne gniazdo do podłączenia głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler (Gniazdo do podłączenia głowicy ołówkowej „ślepego” dopplera CW) | TAK |  |
| 6 | Cyfrowy monitor wysokiej rozdzielczości typu LCD, LED lub OLED Rozdzielczość monitora ≥ 1280 x1 024 pixeli | TAK Podać |  |
| 7 | Przekątna monitora ≥ 19” | TAK Podać |  |
| 8 | Monitor umieszczony na ruchomym ramieniu z możliwością obrotu monitora względem klawiatury i pochylenia monitora | TAK |  |
| 9 | Gniazdo DVI-D lub HDMI do podłączenia zewnętrznego monitora | TAK |  |
| 10 | Możliwość podnoszenia i obniżania klawiatury, obrotu i wysuwania klawiatury wraz z monitorem (Możliwość obrotu konsoli aparatu i regulacji wysokości konsoli) | TAK |  |
| 11 | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A (230V ± 10%;50Hz) | TAK |  |
| 12 | Moduł EKG wbudowany w aparat oraz kabel EKG na elektrody samoprzylepne - 3 odprowadzeniowy | TAK |  |
| 13 | Współpraca aparatu z głowicami: Phased array Liniowa Convex Przezprzełykowa wielopłaszczyznowa Dopplerowska typu pencil Matrycowa do obrazowania 3D-4D w czasie rzeczywistym – badanie przezklatkowe oraz przezprzełykowe | TAK |  |
| B. | PARAMETRY OBRAZOWANIA |
| 1 | Minimalny zakres częstotliwości głowic 1,5-14 MHz | TAK Podać |  |
| 2 | Maksymalna głębokość obrazowania ≥ 29 cm | TAK Podać |  |
| 3 | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D ≥ 900 | TAK podać |  |
| 4 | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | TAK |  |
| 5 | Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości ≥ 20x | TAK podać |  |
| 6 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym obrazu 2D, dopplera kolorowego i pw-dopplera (triplex) | TAK |  |
| 7 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym obrazu 2D, dopplera kolorowego i cw-dopplera (triplex) | TAK |  |
| 8 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego dopplera | TAK |  |
| C. | GŁOWICE |
| 1 | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych wykonana w technice wielorzędowej (matrycowej) o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,5 – 4,0 MHz | TAK, podać typ i zakres częstotliwości |  |
|  | Głębokość obrazowania ≥ 29 cm | TAK Podać |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybach 2D/kolor doppler/pw-doppler (triplex) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybach 2D/kolor doppler/cw-doppler (triplex) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
|  | Kąt pola obrazowania ≥ 110º | TAK Podać |  |
|  | Ilość kryształów w głowicy ≥ 180 | TAK Podać |  |
| 2 | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych pediatrycznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 3,0 – 8,0 MHz | TAK, podać typ zakres częstotliwości |  |
|  | Głębokość obrazowania ≥ 15 cm | TAK Podać |  |
|  | Kąt pola obrazowania ≥ 110º | TAK Podać |  |
|  | Ilość kryształów w głowicy ≥90 | TAK Podać |  |
| 3 | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych neonatologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 6,0 – 12,0 MHz | TAK, podać typ i zakres częstotliwości |  |
|  | Głębokość obrazowania ≥ 10 cm | TAK Podać |  |
|  | Kąt pola obrazowania ≥ 100º | TAK Podać |  |
| 4 | Głowica przezprzełykowa, wielopłaszczyznowa, o konstrukcji matrycowej, przystosowana do badań w technice 4D, o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział 3,5 -7,5 MHz | TAK Podać typ i zakres częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie w trybach 2D, 4D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania ≥ 90° | TAK Podać |  |
|  | Zakres regulacji ustawienia płaszczyzny skanowania ze skokiem co 1°; 0-180° | TAK |  |
| D. | TRYBY OBRAZOWANIA |
| 1 | 2D | TAK |  |
|  | Podział ekranu na dwa obrazy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu | TAK |  |
| 2 | 2D+M, M-mode | TAK |  |
| 3 | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 4 | Anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE lub twardym dysku aparatu | TAK |  |
| 5 | M-mode „krzywoliniowy” współpracujący z obrazami w trybach kolorowego Dopplera tkankowego, Strain, Strain Rate | TAK |  |
| 6 | Kolor M-mode | TAK |  |
| 7 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PWD) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 10 m/s | TAK Podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie wzmocnienia – jednym przyciskiem | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta – jednym przyciskiem | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych na twardym dysku | TAK |  |
|  | Minimalny zakres regulacji korekcji kąta ± 0 – 89° | TAK Podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1 – 15 mm | TAK Podać |  |
| 8 | Doppler spektralny z falą ciągłą (CW-D) | TAK |  |
|  | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie ≥ 12 m/s | TAK Podać |  |
| 9 | Doppler kolorowy | TAK |  |
|  | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i wzmocnienia koloru na obrazach odtwarzanych z twardego dysku | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość przepływu ≥ 3,5 m/s | TAK Podać |  |
| 10 | Power Doppler | TAK |  |
| 11 | Tkankowy Doppler spektralny | TAK |  |
| 12 | Kolorowy Doppler tkankowy | TAK |  |
| 13 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu | TAK Opisać |  |
| 14 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice speckle tracking (śledzenia plamek) – odpowiedniki znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) | TAK Opisać |  |
| 15 | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta | TAK |  |
| E. | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |
| 1 | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań kardiologicznych dzieci, dorosłych oraz echa płodu | TAK |  |
| 2 | Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia | TAK, podać |  |
| 3 | Pomiary kardiologiczne |  |  |
|  | w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO | TAK Podać |  |
|  | w prezentacji M: EF, CO, LA/Ao | TAK Podać |  |
| 4 | Pomiary w trybie dopplera spektralnego: MVA, AVA, VTI, Qp/Qs, E/E’ | TAK Podać |  |
| 5 | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (minimum: promień i ERO) | TAK Wymienić |  |
| 6 | Automatyczne wyliczanie frakcji wyrzutowej na obrazach 2D | TAK |  |
| 7 | Raport z badania kardiologicznego | TAK |  |
| 8 | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK |  |
| 9 | Możliwość konfiguracji raportów | TAK |  |
| F. | ARCHIWIZACJA |
| 1 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D ≥15000 obrazów 2D | TAK Podać |  |
| 2 | Pojemność pamięci CINE w trybie kolor Doppler ≥10000 obrazów | TAK Podać |  |
| 3 | Pojemność pamięci CINE w prezentacji M ≥ 120 s | TAK Podać |  |
| 4 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku | TAK Podać pojemność dysku |  |
| 5 | Zainstalowany w ultrasonografie napęd dysków CD-R i DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania | TAK |  |
| 6 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dyskach w formatach jpeg, avi, mpeg, DICOM. | TAK |  |
| 7 | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu | TAK |  |
| 8 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w formatach jpeg i avi na pamięciach typu USB Pendrive. (Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych) | TAK |  |
| 9 | Interfejs sieciowy DICOM (Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w siei komputerowej standardzie DICOM) | TAK |  |
| 10 | Zewnętrzna stacja robocza do obróbki i archiwizacji badań (raportów, obrazów i pętli obrazowych) z monitorem LCD min. 21 cali i rozdzielczości minimum 1280x1024 pixeli, z nagrywarką DVD/CD, twardym dyskiem min. 1TB, połączona sieciowo z echokardiografem | TAK |  |
| 11 | Drukarka laserowa do wydruku raportów | TAK |  |
| 12 | Oprogramowanie stacji roboczej: |
|  | Obróbka obrazów 2D – niezależna regulacja jaskrawości (2D) i wzmocnienia koloru (kolor doppler) | TAK |  |
|  | Regulacja linii bazowej i korekcji kąta w trybie dopplera spektralnego | TAK |  |
|  | Obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate) na pętlach obrazowych w trybie dopplera tkankowego | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy ilościowej i tworzenia wykresów czasowych przemieszczenia, prędkości ruchu, strain, strain rate wybranych punktów mięśnia sercowego | TAK |  |
|  | Obrazowanie do oceny synchronii skurczu – kodowanie jednym kolorem segmentów kurczących się synchronicznie i innym kolorem segmentów poruszających się asynchronicznie lub równoważne | TAK |  |
|  | Obrazowanie strain oparte na technice śledzenia plamek (Speckle tracking) | TAK |  |
| G. | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY (na dzień składania ofert) |
| 1 | Obrazowanie 4D z głowic objętościowych sektorowej i przezprzełykowej | TAK |  |
| 2 | Głowica sektorowa objętościowa, matrycowa, do badań w technice 4D o częstotliwościach obrazowania obejmujących zakres 2,0-3,5 MHz | TAK Podać typ i częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie w trybach 2D, 4D i wielopłaszczyznowym w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
| 3 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice speckle tracking (śledzenia plamek) – odpowiedniki znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) | TAK Opisać |  |
| 4 | Oprogramowanie do automatycznego obliczania frakcji wyrzutowej w obrazowaniu przestrzennym 3D | TAK |  |
| 5 | Oprogramowanie do wyznaczania funkcji Strain na obrazach 4D | TAK |  |
| 6 | Oprogramowanie do obliczania masy lewej komory na obrazach 3D | TAK |  |

Gwarancja - 24 miesiące.

Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa.

Oferowana aparatura musi być kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Uwaga!

### W kolumnie „WYMOGI (WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE)”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy